CM-2016 Digital Clamp Metru Manual Utilizare

Contorul este un instrument de precizie. Pentru a evita daunele cauzate de o operare greșită, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de operare.

1. REZUMAT

Acesta este un clemmetru digital AC / DC cu 3 5/6 cifre, cu stabilitate și fiabilitate bună. Are un ecran LCD cu afișaj de 14 mm, care oferă citiri clare.

Poate testa DCV, ACV, DCA, ACA, rezistență, capacitate, frecvență, temperatură, diodă, continuitate, precum și test de tensiune AC fără contact. Este echipat cu iluminare a maxilarului cu clemă, afișare a simbolului unității, funcție de păstrare a datelor, oprire automată și funcții de avertizare. Funcționează atât în gama automată cât și în gama manuală. Pentru a asigura o precizie și rezoluție ridicate, acesta adoptă un microprocesor care conduce LCD-ul direct și un convertor dual integrat A / D IC. Este un instrument ideal pentru laboratoare, fabrici de tehnologie radio și uz casnic.

2. NOTE DE SIGURANTA

Contorul este proiectat să fie în conformitate cu IEC1010-1 (EN61010-1), pollution2, CAT.III600V și UL3111-1. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

2-1. SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ

“”ATENȚIE: Consultați manualul înainte de utilizare.

“”Indicare baterie descărcată.

“”AVERTISMENT: Înaltă tensiune!

“”Izolatie dubla.

2-2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

2-2-1．Pentru a evita deteriorarea aparatului de măsură sau vătămări corporale, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să urmați instrucțiunile din acest manual în timpul funcționării.

2-2-2．Deconectați toate semnalele și deconectați cablurile de test înainte de a deschide capacul carcasei. Pentru a evita electrocutarea sau deteriorarea contorului, apa nu trebuie să se scurgă în interior.

2-2-3．NU folosiți contorul pentru a face niciun test înainte ca capacul carcasei sau șuruburile să fie complet asamblate.

2-2-4．NU introduceți nicio valoare mai mare decât limita nominală.

2-2-5．NU introduceți tensiune la bornele aflate în domeniul de rezistență.

2-2-6．Puneți comutatorul de alimentare în poziția OFF după utilizare.

2-2-7．Pentru a evita deteriorarea prin scurgerea bateriei, scoateți bateriile înainte de depozitare pe termen lung.

2-2-8．Tensiunea peste 60Vdc sau 30Vac RMS va provoca electrocutare severă.

2-2-9．Pentru a evita șocurile electrice, aveți grijă când scoateți obiectele goale de testare.

3. CARACTERISTICI

3-1. CARACTERISTICI GENERALE

3-1-1. Display: LCD.

3-1-2. Max. afișaj: 5999 cifre (3 5/6) și afișare automată a polarității.

3-1-3．Clemă deschisă maxim 28 mm.

3-1-4．Afișaj peste interval: „OL”.

3-1-5．Retinere data.

3-1-6．Măsurarea valorii relative.

3-1-7．Rata de eșantionare: de 3 ori / sec.

3-1-8．Simbolul “ ” apare cand bateriile sunt descarcate

3-1-9．Test de continuitate: alarme sonore când <（50 ± 10） Ω.

3-1-10．Auto scalare sau scalare manuala

3-1-11．Deconectare automata.

3-1-12．Consum de energie: aproximativ 3mA.

3-1-13. Sursă de alimentare: 2 × 1,5V baterii (AAA).

3.1.14 Mediu de operare: (0 ~ 40) ℃, umiditate relativă: <70%.

3.1.15 Dimensiune: 123 × 270 × 35 mm.

3.1.16 Greutate: aprox. 280g (inclusiv baterii).

3.1.17 Accesorii: manual de funcționare × 1 buc, cabluri de testare × 1 pereche, sondă de temperatură TP01 × 1 pereche, baterii AAA de 1,5 V × 2 buc husa de transport × 1 buc (opțional).

3-2.SPECIFICATII

3-2-1．Precizie: ± (a% din citire + cifre). Pentru a asigura precizia, temperatura ambiantă trebuie să fie (23 ± 5) ℃ și umiditatea relativă trebuie să fie mai mică de 70%. Acuratețea este garantată timp de un an de la data producției.

3-2-2．Coeficient de temperatură: 0,1 de precizie specificată / 1 ℃ (<18 ℃ sau> 28 ℃).

3-2-3．Tensiune DC (DCV)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600mV | ±(1.0% din citire +5） | 0.1mV |
| 6V | ±(0.5% din citire +5） | 0.001V |
| 60V |  | 0.01V |
| 600V |  | 0.1V |

Impedanță de intrare: 10MΩ. Producție de suprasarcină: 1000Vrms.

3-2-4. Tensiune AC (ACVrms)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600mV | ±(1.5% din citire +5） | 0.1mV |
| 6V | ±(1.0% din citire+5） | 0.001V |
| 60V |  | 0.01V |
| 600V |  | 0.1V |

Impedanță de intrare: 10MΩ. Producție de suprasarcină: 1000Vrms

Răspuns în frecvență: 750V la 40Hz ~ 1kHz, alte game 40Hz ~ 400Hz.

3-2-5. Curent continuu (DCA)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600A | (2. 0%+ 30) | 0.1A |

NOTA: Stergeti la zero înainte de măsurare. Obiectul de testare trebuie plasat în mijlocul maxilarului clemei.

3-2-6. Curent alternativ (TRMS)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600A | (2. 0%+ 30) | 0.1A |

Răspuns în frecvență: undă sinusoidală și undă triunghiulară 40Hz- kHz; alte forme de undă 40Hz-200Hz.

NOTA: Obiectul de testare trebuie plasat în mijlocul maxilarului clemei.

3-2-7. Rezistenta (Ω)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600Ω | ( 0 . 8%+5) | 0.1Ω |
| 6 kΩ | ( 0 . 8%+ 3) | 1Ω |
| 60kΩ |  | 10Ω |
| 600kΩ |  | 100Ω |
| 6 MΩ |  | 1kΩ |
| 60MΩ | ( 1 . 0%+25) | 10kΩ |

Tensiunea circuitului deschis: <3V. Protecție la suprasarcină: 250Vrms.

NOTA:

a) În intervalul 600Ω, scurtcircuitați cablurile de testare pentru a măsura rezistența firului și apoi scădeți-l din valoarea reală de măsurare.

b) Când măsurați rezistența peste 1MΩ, este normal ca citirea să reacționeze încet. Vă rugăm să așteptați până când citirea este stabilă.

AVERTISMENT: NU introduceți tensiunea în acest domeniu.

3-2-8. Capacitate (C)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 60nF | ( 3. 5%+ 20) | 10pF |
| 600nF |  | 100pF |
| 6uF |  | 1nF |
| 60uF |  | 10nF |
| 600uF | ( 5.0%+ 10) | 100nF |
| 6000uF |  | 1uF |

Protecție la suprasarcină: 250Vrms.

AVERTISMENT: NU introduceți tensiunea în acest domeniu.

3-2-9. Frecventa (f)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 10Hz | (0.1%+3) | 0.01Hz |
| 100Hz |  | 0.1Hz |
| 1kHz |  | 1Hz |
| 10kHz |  | 10Hz |
| 100kHz |  | 100Hz |
| 1MHz |  | 1kHz |
| 20MHz |  | 10kHz |

Sensibilitate la intrare: ＞ 0.7V. Protecție la suprasarcină: 250Vrms.

3-2-10. Temperatura

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| (-40~1000 )℃ | ( 1. 0% + 5) ＜400 ℃ ( 1. 5% + 15) ≥400 ℃ | 1 ℃ |
| (0~1832 ) ℉ | ( 0. 75% + 5)＜750 ℉ ( 1. 5% + 15) ≥750 ℉ | 1℉ |

Senzor: dop banana tip K (nichel-crom nichel-siliciu)

AVERTISMENT: NU introduceți tensiunea în acest domeniu.

3-2-11. Test de diodă și continuitate

| Domeniu | Valori afisate | Conditii testare |
| --- | --- | --- |
|  | Cadere de tensiune inainte de dioda | Curent continuu 1mA. Tensiune circuit deschis 3V. |
|  | Când rezistența de testare este mai mică de (50 ± 2 0) Ω, buzzerul sună continuu. | Tensiune circuit deschis 3V. Apăsați tasta SELECT pentru a comuta între două game. |

Protecție la suprasarcină: 250Vrms.

AVERTISMENT: NU introduceți tensiunea în acest domeniu.

4. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

4-1. Panou control ilustratie (Fig.1)

1) Clemă maxilară: 0-600A curent continuu, curent alternativ și dispozitiv de detectare NCV.

2) Clemă de blocare: Apăsați clemă pentru a deschide maxilarul clemei.

3) Protecția mâinilor: un design sigur pentru a proteja utilizatorii de atingerea zonei periculoase.

4) Lumina clemei: Porniți lumina clemei pentru a lumina zona testată în întuneric pentru a preveni pericolul.

5) Indicator NCV: detectați existența unei tensiuni ridicate în apropiere pentru a preveni șocurile electrice.

6) Comutator rotativ de funcții: Selectați funcțiile și intervalele; Porniți sau opriți clampmetrul.

| Function | Description |
| --- | --- |
| NCV | Detectarea tensiunii fără contact. |
|  | Măsurarea DCA și ACA. Apăsați tasta SELECT pentru a comuta măsurătorile. |
|  | Măsurarea ACV. Apăsați tasta Hz / DUTY pentru a comuta măsurarea între frecvență și raportul de funcționare în amplitudine de înaltă tensiune |
|  | Măsurarea DCV |
|  | Apăsați tasta SELECT pentru a comuta măsurarea între rezistență, diodă, continuitate și capacitate. |
| Hz | Măsurarea frecvenței. Apăsați tasta Hz / DUTY pentru a comuta măsurarea între frecvență și raportul de funcționare în amplitudine de joasă tensiune. |
| ℃ / ℉ | Măsurarea temperaturii. Apăsați tasta SELECT pentru a comuta între ℃ și ℉. |

- Taste Functii

SELECTATI tasta: Aceasta este o cheie pentru selectarea funcțiilor, care funcționează ca răspuns la declanșare. Comutați între măsurarea AC sau DC în A. . Sau selectați funcția Ω din . Sau comutați între ,  sau  masurari. Sau comutați între măsurătorile ℃ / ℉.

REL/ RANGE tasta:

1. In  si  masurari, este funcția REL . Apăsați această tastă pentru a șterge citirea și a introduce măsurarea valorii relative. Simbolul REL va apărea pe ecranul LCD. Apăsați din nou această tastă pentru a ieși din măsurarea REL. In  si  masurari, dacă valoarea afișată nu revine la zero înainte de măsurare, apăsați această tastă pentru a reveni la zero înainte de măsurare.

2. În măsurătorile de tensiune și rezistență, este funcția RANGE, pentru a alege din gama automată sau gama manuală. Contorul este implicit în domeniul auto. Simbolul „AUTO” apare pe ecranul LCD. Apăsați această tastă o dată pentru a comuta la intervalul manual. Apăsați-l din nou pentru o singură dată pentru a crește pasul de la cel mai mic la cel mai mare. Apăsați-l mai mult de două secunde pentru a reveni la gama AUTO.

HOLD/ tasta: The Tasta HOLD este să mențineți citirea, funcționând ca răspuns la declanșare. Apăsați această tastă o dată pentru a bloca citirea. Apăsați orice alte taste pentru a ieși din funcția HOLD. Apăsați această tastă timp de mai mult de două secunde pentru a porni lumina LCD retroactivă și a fixa lumina în același timp. Lumina de fundal LCD și lumina maxilarului clemei se vor stinge automat după cinci secunde sau se vor stinge apăsând din nou această tastă mai mult de două secunde.

Hz/DUTY tasta: În măsurătorile ACA / ACV, apăsați această tastă pentru a comuta măsurarea între frecvență, raportul de sarcină, tensiune și curent. În măsurarea frecvenței, apăsați această tastă pentru a comuta între măsurarea frecvenței și raportul de funcționare (1-99%).

Panou LCD: afișează valorile și unitățile de măsurare.

| Nr. | Functii | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | MAX-MIN | Invalid |
| 2 | APO | Un simbol al opririi automate. |
| 3 | △ | Stergeti la zero sau în modul de măsurare REL |
| 4 | HOLD | Funcția de păstrare a datelor este activată. |
| 5 | - | Un simbol pentru valoarea de măsurare negativă. |
| 6 | AC | În măsurarea tensiunii sau curentului alternativ. |
| 7 | DC | În măsurarea tensiunii sau curentului continuu. |
| 8 | AUTO | In modul autoscalare |
| 9 |  | Invalid |
| 10 | hFE nF, μF mV, V uA, mA,A %, ℃,℉ NCV MΩ, kΩ,Ω Hz, kHz, MHz | În măsurarea diodei sau alarma sonoră este activată. În măsurarea tranzistorului (pentru a măsura timpul de mărire al tranzistorului). NanaFarad, MicroFarad NanaVolt, MicroVolt MicroAmp, MilliAmp, Amp Procent (pentru măsurarea raportului taxelor), grad centigrad, grad Fahrenheit Simbol de tensiune fără contact MegaOhm, KilloOhm, Ohm Hz, KilloHz, MegaHz |
| 11 |  | Indicare baterie descărcată. AVERTISMENT: Pentru a evita șocurile electrice sau vătămările corporale, vă rugăm să înlocuiți bateriile la timp atunci când indicația bateriei descărcate apare pe LCD. |

- Terminal de intrare V / Ω: Terminalul de intrare pozitiv roșu pentru măsurători de tensiune, rezistență, diodă, capacitate, frecvență și temperatură. Este, de asemenea, terminal COM pentru intrarea GND. Cel negru este un terminal de intrare negativ.

- Curea de transport.

4-2. DCV MASURARE

- Rotiți comutatorul funcțional rotativ în poziția . Conectați cablul de testare roșu la terminalul „VΩ” și cablul de testare negru la terminalul COM.

- Atingeți cablurile de testare până la punctele de testare. Ecranul LCD va afișa tensiunea de testare și polaritatea acestuia pe ecranul LCD (fig.3).

NOTA:

（1） Tensiunea de intrare NU POATE depăși intrarea nominală. În caz contrar, contorul poate fi deteriorat.

（2） Când testați circuitul de înaltă tensiune, pentru a evita șocurile electrice, NU atingeți circuitul cu mâinile sau corpurile.

（3） Deconectați cablurile de testare de la circuitul de testare la finalizarea tuturor testelor.

4-3. ACV MASURARE

（1）Rotiți comutatorul funcțional rotativ în poziția . Conectați cablul de testare roșu la terminalul „VΩ” și cablul de testare negru la terminalul COM.

（2）Atingeți cablurile de testare până la punctele de testare. Citiți valorile măsurătorilor de pe ecranul LCD.

（3）Apăsați tasta Hz / DUTY pentru a afișa frecvența și valoarea raportului de funcționare. (fig.4)

NOTA:

（1） Înainte de măsurare, există câteva cifre rămase în fiecare gamă. Nu va afecta precizia măsurării.

（2） Tensiunea de intrare NU POATE depăși intrarea nominală. În caz contrar, contorul poate fi deteriorat.

（3） Când testați circuitul de înaltă tensiune, pentru a evita șocurile electrice, NU atingeți circuitul cu mâinile sau corpurile。

（4） Deconectați cablurile de testare de la circuitul de testare la finalizarea tuturor testelor.

4-4. DCA MASURARE

- Rotiți comutatorul funcțional rotativ în poziția . ontorul este implicit la măsurarea DCA după pornire. Apăsați SELECT pentru a comuta între măsurarea AC sau DC.

（2） Când contorul este utilizat într-un câmp magnetic puternic, citirile ar putea fi instabile sau inexacte. Apăsați REL pentru a goli la zero înainte de măsurare.

（3） Apăsați dispozitivul de blocare a clemei pentru a deschide maxilarul clemei pentru a obține firul de testare introdus în mijloc și tăiat complet. Pentru a asigura precizia măsurării, vă rugăm să vă asigurați că firul de testare este plasat în mijlocul maxilarului clemei (fig.5). Măsurați un fir într-o singură dată. Dacă măsurați mai multe fire într-o singură dată, citirea va fi inexactă.

NOTA:

1) Contorul folosește componenta Hall pentru a detecta curentul. Componenta Hall este o componentă sensibilă. Este sensibil magnetic. De asemenea, este sensibil la temperatură și solicitări mecanice. Orice impact asupra acestuia ar provoca modificări la citire într-un timp scurt. Acest lucru provoacă unele valori rămase la citirea amperilor DC atunci când nu există curent. Pentru a obține o citire exactă, apăsați tasta REL pentru a șterge citirea înainte de măsurare, iar firul de testare trebuie plasat în mijlocul maxilarului clemei.

2) Apăsați dispozitivul de blocare a clemei pentru a deschide maxilarul clemei pentru a obține firul de testare introdus în mijloc și tăiat complet. Asigurați-vă că firul de testare este plasat în mijlocul maxilarului clemei. În caz contrar, va exista o precizie suplimentară ± 1,0% din citire. Citiți valoarea curentă de măsurare a firului de testare pe ecranul LCD.

3) În măsurarea curentului continuu, dacă citirea este o valoare pozitivă, curentul este de sus în jos (lat este sus, capacul inferior este jos).

4) Curentul maxim de testare este 600A. Depășirea curentului nominal pentru o lungă perioadă de timp va afecta contorul.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a obține o măsurare mai precisă a curentului continuu:

① Opriți firul de testare.

② Apăsați dispozitivul de blocare a clemei pentru a deschide maxilarul clemei pentru a obține firul de testare introdus în mijloc și tăiat complet. Asigurați-vă că firul de testare este plasat în mijlocul maxilarului clemei.

③ Când citirea contorului este stabilizată la valoarea minimă, apăsați tasta REL pentru a o șterge.

④ Porniți firul de testare. Citiți după ce clemetrul rămâne stabil.

⑤ La măsurarea curentului, pentru a obține citiri mai precise, temperatura ambiantă trebuie să fie de la 0 la 40 ℃.

4-5 . ACA MASURARE

- Rotiți comutatorul funcțional rotativ în poziția . Contorul este implicit la măsurarea DCA după pornire. Apăsați SELECT pentru a comuta între măsurarea AC sau DC.

（2） Când contorul este utilizat într-un câmp magnetic puternic, citirile ar putea fi instabile sau inexacte. Apăsați REL pentru a goli la zero înainte de măsurare.

（3） Apăsați dispozitivul de blocare a clemei pentru a deschide maxilarul clemei pentru a obține firul de testare introdus în mijloc și tăiat complet. Pentru a asigura acuratețea măsurării, vă rugăm să verificați dacă firul de testare este plasat în mijlocul maxilarului clemei (fig.6).

NOTA:

（1） Asigurați-vă că firul de testare este plasat în mijlocul maxilarului clemei. În caz contrar, va exista o precizie suplimentară la citire.

（2） Curentul maxim de testare este 600A. Depășirea curentului nominal pentru o lungă perioadă de timp va afecta contorul.

4-6. MASURAREA REZISTENTEI

- Rotiți comutatorul funcțional rotativ în pozitia  “”.  Apăsați SELECT pentru a alege măsurarea Ω.

（2） Conectați cablul de testare roșu la terminalul „VΩ” și cablul de testare negru la terminalul COM.

（3） Atingeți firele de testare către punctele de testare. Citiți valorile măsurătorilor de pe ecranul LCD (fig.7).

NOTA:

（1） Când măsurarea se face în interval manual, dacă utilizatorul nu are idee despre domeniul de rezistență al obiectului de testare, comutați la cel mai înalt domeniu.

（2） Dacă pe ecranul LCD apare „OL”, înseamnă că valoarea de testare depășește intervalul. Treceți la un interval mai mare. Dacă rezistența de testare este peste 1MΩ, citirile durează câteva secunde pentru a deveni stabile.

（3） Dacă intrarea este în circuit deschis, pe ecranul LCD apare „OL”.

（4） Când măsurați un rezistor sub tensiune, asigurați-vă că toate sursele de alimentare ale circuitului de testare sunt comutate sau că toate condensatoarele sunt complet descărcate înainte de măsurare.

（5） Dacă există erori mari în timpul măsurării, este posibil ca valorile măsurătorilor să fie afectate de alte componente active sau de

potențialele electrice de pe cele două părți ale rezistorului de testare.

（6） NU introduceți tensiunea de intrare în domeniul rezistenței.

4-7. MĂSURĂRI DE DIODĂ ȘI CONTINUITATE

- Rotiți comutatorul funcțional rotativ în pozitia“”.Apăsați SELECT pentru a alege măsurarea diodei (simbolul apare pe LCD.) Conectați cablul de testare roșu la terminalul „VΩ” și cablul de testare negru la terminalul COM (fig.8). Vă rugăm să rețineți că cablul de testare roșu este pozitiv.

- Măsurare înainte: conectați cablul de testare roșu la polaritatea pozitivă a diodei, iar cablul de testare negru la polaritatea sa negativă. Ecranul LCD va afișa valoarea aproximativă a căderii de tensiune înainte. Valoarea 500 ~ 800 este valoarea normală de măsurare pentru joncțiunea PN din silicon. Dacă ecranul LCD afișează „OL”, înseamnă că dioda este în circuit deschis sau este conectată în polaritate inversă.

- Măsurare înapoi: conectați cablul de testare roșu la polaritatea pozitivă a diodei și cablul de testare negru la polaritatea sa negativă. Ecranul LCD va afișa „OL”. Dacă există o defecțiune a fluajului pe diodă, ecranul LCD afișează o anumită valoare.

- O testare completă a diodelor include măsurători înainte și înapoi. Dacă rezultatul nu corespunde descrierilor de mai sus, înseamnă că dioda este intrerupta.

- Apăsați SELECT pentru a alege măsurarea testului de continuitate. Simbolul  apare pe ecranul LCD.

- Atingeți firele de testare către punctele de testare. Dacă rezistența dintre punctele de testare este mai mică de (50 ± 20) Ω, alarma sonoră va anunta.

NOTA:

（1） Pentru a evita deteriorarea contorului, NU introduceți tensiunea în acest domeniu.

（2） Când măsurați un circuit sub tensiune, asigurați-vă că toate sursele de alimentare ale circuitului de testare sunt comutate sau că toate condensatoarele sunt complet descărcate înainte de măsurare. Alarma sonoră ca răspuns la orice potențial electric negativ sau semnal de curent alternativ

4-8. MASURAREA CAPACITATII

（1）Rotiți comutatorul funcțional rotativ în poziția “”.  Apasati SELECT si alegeti masurarea .

（2）Conectați cablul de testare roșu la terminalul „VΩ” și cablul de testare negru la terminalul COM (fig.9).

（3） Dacă pe ecranul LCD rămân valori înainte de măsurare, apăsați tasta REL pentru a o șterge.

（4） Conectați cablul de testare roșu la terminalul „VΩ” și cablul de testare negru la terminalul COM. Vă rugăm să rețineți că cablul de testare roșu este pentru polaritate pozitivă.

NOTA:

（1） NU introduceți tensiunea sau semnalul de intrare în domeniul capacității. 
（2） Dacă pe ecranul LCD rămân valori înainte de măsurare, pentru a asigura acuratețea măsurării, apăsați tasta REL pentru a o șterge. 
（3） Contorul funcționează numai în domeniul automat în timpul măsurării capacității. 
（4） Pentru a evita deteriorarea contorului, descărcați complet condensatoarele înainte de măsurare.

4-9. FRECVENȚA ȘI RAPORTULUI DE SERVICIU MĂSURARE

（1） Rotiți comutatorul funcțional rotativ în poziția Hz. Conectați cablul de testare roșu la terminalul „VΩ” și cablul de testare negru la terminalul COM.

（2） Atingeți firele de testare către punctele de testare. Citiți valorile măsurătorilor de pe ecranul LCD (fig.10).

（3） Apăsați tasta Hz / DUTY pentru a comuta între măsurările frecvenței și a raportului de sarcină.

NOTA:

（1） Când intrarea depășește 10Vrms, treceți la gama ACV, apoi apăsați tasta Hz / DUTY pentru a comuta între măsurarea frecvenței și a raportului de sarcină.

（2） Când măsurați semnale mici din mediu cu zgomot, este mai bine să utilizați un cablu ecranat.

（3） Când testați circuitul de înaltă tensiune, pentru a evita șocurile electrice, NU atingeți circuitul cu mâinile sau corpurile.

（4） NU tensiunea de intrare peste 250Vrms în acest interval.

4-10. MASURARE TEMPERATURA

（1）Rotiți comutatorul rotativ de funcție în poziția ℃. Conectați cablul de testare negru (negativ) al termocuplului la terminalul „COM” și cablul de testare roșu (pozitiv) al termocuplului la terminalul „VΩ” (fig.11)

NOTA:

（1） Păstrați contorul departe de temperatura ridicată. Utilizați termocuplul în intervalul de temperatură nominală.

（2） Pentru a asigura precizia măsurării, NU schimbați sonda de temperatură la nevoie.

（3） NU tensiunea de intrare în acest domeniu.

4-11. Detectarea tensiunii fără contact (NCV)

AVERTISMENT: Această funcție poate fi afectată de diferite surse de interferență externe, iar apoi alarma este activată printr-un semnal greșit. Rezultatul măsurării este doar pentru referință.

（1） Rotiți comutatorul funcțional rotativ în poziția „NCV”. Când circuitul de testare este plasat deasupra contorului. Când senzorul contorului detectează tensiunea, indicatorul se aprinde și alarmele sonore (fig.12).

（2） Există 5 game pentru măsurarea NCV: 0 ~ 50mV, 50 ~ 100mV, 100 ~ 150mV, 150 ~ 200mV, 250mV. Pentru măsurarea rezultatelor fiecărei game, pe ecranul LCD apare „LO”, „-”, „-”, „---”, „----”.

NOTA:

（1） Chiar dacă nu există indicație de tensiune, este posibil să existe tensiune pe circuit. Detectorul NCV nu este singura modalitate de a detecta dacă există tensiune.

（2） Detectarea tensiunii poate fi afectată de designul prizei de alimentare, de tipul de izolație și de grosimea acesteia și de alți factori.

（3） Când există tensiune de intrare în bornele contorului, indicatorul de tensiune se poate aprinde din cauza senzorului de tensiune instalat în contor.

（4） Sursele de interferență din mediul extern, cum ar fi lumina intermitentă, motorul, ar provoca un semnal greșit pentru activarea funcției de alarmă.

4-12. FUNCȚIE DE OPRIRE AUTO

Când nu există nicio operațiune în 15 minute, contorul va fi oprit automat și în modul de așteptare. Pentru a porni din nou contorul, rotiți comutatorul funcțional rotativ în poziția OFF și apoi rotiți-l la orice alte intervale. Pentru a anula funcția de oprire automată, apăsați tasta SELECT și porniți comutatorul de alimentare în același timp. Simbolul „APO” dispare de pe ecranul LCD.

4-13. DEPANARE

Dacă contorul nu funcționează corect, vă rugăm să verificați contorul după cum urmează pașii. Dacă problemele persistă, vă rugăm să contactați centrul de reparații sau dealerii locali.

| Defect | Solutionare |
| --- | --- |
| Fără afisaj pe ecranul LCD | - Porniți alimentarea - Eliberați tasta HOLD - Înlocuiți bateria |
| apare simbolul | Înlocuiți bateria |
| Valoare de eroare mare | Înlocuiți bateria |

4-14.  ÎNTREȚINERE

Contorul este un instrument de precizie. Nu este permisă nici o modificare a circuitului de către utilizatori.

（1） A se păstra departe de apă, praf. NU scăpați contorul.

（2） A se păstra departe de mediu cu temperaturi ridicate, umiditate ridicată, inflamabile și explozivi și câmp magnetic puternic.

（3） Curățați în mod regulat carcasa contorului cu o cârpă de bandă și un produs de curățare moale. NU folosiți solvenți corozivi sau alcooli cu solvenți puternici.

（4） Scoateți bateriile dacă aparatul este menit să nu fie folosit mult timp.

NOTA:

Daca pe display apare simbolul “ ”, Vă rugăm să înlocuiți bateria în timp, conform pașilor de mai jos.

（1） Deșurubați șuruburile de fixare. Scoateți capacul bateriei.

（2） Scoateți cele două baterii de 1,5V și înlocuiți-le cu altele noi. Deși orice tip de baterii de 1,5 V se potrivește utilizării, este mai bine să utilizați baterii alcaline pentru o funcționare mai lungă.

（3） Înșurubați șuruburile de fixare și puneți la loc capacul bateriei.

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Conținutul acestui manual este considerat corect. Dacă utilizatorii află greșeli sau omisiuni, vă rugăm să contactați producătorul.

Producătorul nu va fi responsabil pentru accidentele sau daunele cauzate de operațiuni necorespunzătoare.

Funcțiile descrise în acest manual de utilizare nu trebuie considerate drept motivul unor utilizări speciale.