VC99 3 6/7 DIGITAL MULTIMETRU – MANUAL INSTRUCTIUNI

- CUPRINS

This 3 7/6 digital multimeter with highly stable performance is driven by 2 pieces 1.5V battery. It uses a LCD with 23mm high figure, which makes the reading clearer and the operation more convenient.

The digital multimeter holds functions of measuring DCV, ACV, DCA, ACA, resistance, capacitance, frequency, temperature, duty cycle, transistor, diode, and continuity, etc. It can also provide special functions including analog bar, unit symbol display, data holding, relative value measuring, maximal / minimal value measuring, auto / manual range switching (RANGE), auto power off and warning alarm. To ensure high accuracy and resolution, it adopts an 8-bit microprocessor and a dual integral A / D conversion IC as its core which can drive LCD directly. It is an ideal tool for labs, factories and radio-technology.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Instrumentul este proiectat în conformitate cu standardul IEC1010 (standard de siguranță emis de Comitetul Internațional Electro Tehnic). Vă rugăm să citiți următoarele înainte de operare.

2.1 Verificați conexiunea și izolarea cablurilor de testare pentru a evita șocurile electrice.

2.2 Pentru a evita șocurile electrice și deteriorarea contorului, nu introduceți o tensiune mai mare decât DC 1000V sau AC 750V în timpul măsurării.

2.3 Când măsurați o tensiune mai mare decât DC 60V sau AC 40V, vă rugăm să fiți atenți.

2.4 Selectați funcția și domeniul corect pentru a evita funcționarea defectelor.

2.5 Vă rugăm să îndepărtați cablurile de testare de punctele de testare atunci când comutați funcția.

2.6 Vă rugăm să nu introduceți tensiunea în terminalul curent.

2.7 Vă rugăm să nu modificați circuitul în mod arbitrar, deoarece poate cauza probleme de siguranță.

2.8 Introducere pentru simbolurile de siguranță:

“”există tensiune înaltă, “” impamantare, “” izolatie dubla, “”Operatorul trebuie să se refere la manual, “” Indicatie baterie descarcata.

- CARACTERISTICI

3.1 Caracteristici generale

3.1.1 Afișaj: LCD;

3.1.2 Afișaj maxim: 6000 (3 6/7) cifre, polaritate automată, simbolul unității și afișaj analogic de 61 de secțiuni;

3.1.3 Metoda de măsurare: conversie A / D integrală dublă;

3.1.4 Rata de eșantionare: de aproximativ 3 ori / sec.

3.1.5 Afișare peste interval: „OL” afișat în cea mai mare cifră.

3.1.6 Afișaj baterie descărcată: „”

3.1.7 Mediu de lucru: (0 ～ 40) ℃, umiditate relativă: <80%;

3.1.8 Starea magazinului: (-10 ～ 40) ℃, umiditate relativă: <80%

3.1.9 Alimentare: 2buc baterie 1,5V (baterie „AAA” 7 #);

3.1.10 Dimensiune: 185 × 93 × 35mm (lungime * lățime * înălțime);

3.1.11 Greutate: aprox. 290g (inclusiv baterie);

3.1.12 Accesorii: cabluri de testare, manual de utilizare, sondă de temperatură, cutie cadou și baterii de 2 * 1,5V.

3.2 Caracteristici tehnice

3.2.1 Precizie: ± (a% x citirea datelor + cifre). Pentru a asigura precizia, temperatura mediului trebuie să fie (23 ± 5) ℃, umiditatea relativă trebuie să fie <75%. Un an de garanție de la data producției.

3.2.2 DC Tensiune（DCV）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600mV | ±(0.5%+3) | 0.1mV |
| 6V |  | 1mV |
| 60V |  | 10mV |
| 600V |  | 100mV |
| 1000V | ±(0.8%+3) | 1V |

Impedanță de intrare: aprox. 10MΩ

Protecție la suprasarcină: 1000V DC sau AC valoare de vârf 750V.

3.2.3 AC Tensiune（ACV）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 6V | ±(0.8%+5) | 1mV |
| 60V |  | 10mV |
| 600V |  | 100mV |
| 750V | ±(1.0%+5) | 1V |

Impedanță de intrare: aprox. 10MΩ

Protecție la suprasarcină: 1000V DC sau AC valoare de vârf 750V.

Răspuns în frecvență: 40 ～ 400Hz la toate intervalele.

Afișare: undă sinusoidală RMS (răspuns mediu la valoare).

3.2.4 DC Intensitate（DCA）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600uA | ±(1.0%+3) | 0.1μA |
| 6000uA |  | 1μA |
| 60mA |  | 10μA |
| 600mA |  | 100μA |
| 6A | ±(2.0%+5) | 1mA |
| 20A |  | 10mA |

Cadere de tensiune maxima: 300mV pentru gama mA si 100mV pentru gama A.

Curent maxim de intrare: 20A (timp de 15 secunde).

Protecție la suprasarcină: siguranță de acțiune rapidă 0,5A / 250V și siguranță de acțiune rapidă 13A / 250V.

3.2.5 AC Intensitate（ACA）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600uA | ±(1.2%+5) | 0.1μA |
| 6000uA |  | 1μA |
| 40mA |  | 10μA |
| 600mA |  | 100μA |
| 6A | ±(2.0%+10) | 1mA |
| 20A |  | 10mA |

Cadere maxima de tensiune: 400mV pentru gama mA si 200mV pentru gama A.

Curent maxim de intrare: 20A (timp de 15 secunde).

Protecție la suprasarcină: siguranță de acțiune rapidă 0,5A / 250V și siguranță de acțiune rapidă 13A / 250V.

Răspuns în frecvență: 40 ～ 400Hz la toate intervalele.

3.2.6 Rezistenta（Ω）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600Ω | ±(0.8%+5) | 0.1Ω |
| 6kΩ | ±(0.8%+3) | 1Ω |
| 60kΩ |  | 10Ω |
| 600kΩ |  | 100Ω |
| 6MΩ |  | 1kΩ |
| 60MΩ | ±(1.2%+5) | 10kΩ |

Tensiunea circuitului deschis: ： 600mV

Protecție la suprasarcină: valoare de vârf 250V DC sau AC;

NOTA: La domeniul de 600 Ω, scurtați cablurile de testare pentru a măsura rezistența firului și apoi o scade din măsurarea reală. Sau apăsați „” REL ”pentru a șterge rezistența firului și a citi direct valoarea.

3.2.7 Capacitatea（C）

| Domeniul | Precizia | Rezolutia |
| --- | --- | --- |
| 40nF | ±(3.5%+10) | 10pF |
| 400nF | ±(2.5%+5) | 100pF |
| 4μF |  | 1nF |
| 40μF |  | 10nF |
| 400μF | ±(5.0%+8) | 100nF |
| 2000μF |  | 1uF |

Protecție la suprasarcină: 250V cc sau ca valoare de vârf.

3.2.8 Frecventa（F）

| Domeniu | Precizia | Rezolutia |
| --- | --- | --- |
| 10Hz | ±(0.5%+4) | 0.01Hz |
| 100Hz |  | 0.1Hz |
| 1000Hz |  | 1Hz |
| 10kHz |  | 10Hz |
| 100kHz |  | 100Hz |
| 1MHz |  | 1kHz |
| 60MHz |  | 10kHz |

Sensibilitate la intrare: 0,7 V RMS

Protecție la suprasarcină: valoare de vârf 250V DC sau AC;

3.2.9 Transistor (hFE)

| Masurare | Domeniu | Conditii testare |
| --- | --- | --- |
| NPN OR PNP | 0～1000 | Curentul de bază este aproximativ 15uA, Vce este de aproximativ 4,5V |

3.2.10 Test diode si continuitate

| Domeniu | Descriere | Conditii testare |
| --- | --- | --- |
|  | Cadere de tensiune inainte de dioda | Curentul continuu continuu este de aproximativ 0,5mA, tensiunea inversă este de aproximativ 1,5V. |
|  | Când rezistența testată este mai mică de 50 ± 10Ω, alarma sună continuu. | Tensiunea în circuit deschis este aproximativ 0,5V |

Protecție la suprasarcină: valoare de vârf 250V DC sau AC;

NOTA: Nu introduceți tensiunea la acest interval.

3.2.11 Temperatura（℃）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| -40℃-1000℃ | ＜400℃ ±(0.8%+4) ≥400℃ ±(1.5%+15) | 1℃ |
| 0F-1832℉ | ＜750℉ ±(0.8%+5) ≥750℉ ±(1.5%+15) | 1℉ |

Sonda temperatura: TP01 (Termocuplu tip K)

NOTA: Nu introduceți tensiunea la acest interval.

4. UTILIZAREA

4.1 Descriere panou HOLD

① LCD: afișează valoarea de măsurare și unitatea.

② Tasta funcțională:

②-1. Tasta HOLD: apăsați tasta, valoarea de măsurare va fi menținută pe ecranul LCD și apare simbolul HOLD. Apăsați-l din nou pentru a ieși din modul de așteptare și simbolul HOLD va dispărea.

②-2. Tasta REL: apăsați-o pentru a stoca citirea actuală ca referință pentru citirile ulterioare. Afișajul este redus la zero, iar citirea stocată este scăzută din toate citirile ulterioare și apare simbolul REL. REL (citiri) = valoarea de intrare - valoarea de referință. Apăsați-l din nou pentru a ieși din modul REL și simbolul „REL” va dispărea.

②-3. Tasta Hz / DUTY: Când măsurați tensiunea / curentul alternativ, apăsați Hz / DUTY pentru a alege modul de tensiune / frecvență / funcționare sau modul curent / frecvență / ciclu de funcționare. Când măsurați frecvența, apăsați Hz / DUTY se va schimba între frecvență și ciclul de funcționare (1 ~ 99%） măsurare.

②-4. “DC/AC” tasta: se poate alege măsurarea DC sau AC. In modul  Ω (Ohm / Diodă / Beeper), apasati DC/AC si alegeti Ω, or. La măsurarea temperaturii, apăsați DC / AC pentru a alege ℃ sau ℉.

②-5. RANGE tasta: Gama automată este implicită atunci când porniți contorul. Apăsați RANGE pentru a intra în modul manual. Apăsați RANGE pentru a comuta între intervalele disponibile pentru funcția selectată. Pentru a reveni la autonomia automată, țineți apăsat butonul mai mult de 2 secunde.

②-6. MAX/MIN tasta : Apăsați modul MAX, care va stoca valoarea maximă a măsurătorilor. Apăsați-l din nou pentru a porni modul MIN, care va stoca valoarea minimă a măsurătorilor. În modul MAX / MIN, afișajul barei analogice și oprirea automată nu pot fi utilizate. Apăsați MAX / MIN timp de 2 secunde pentru a ieși din modul MAX / MIN.

③ Terminal de intrare pentru măsurarea hFE

Switch Comutator rotativ: folosit pentru a schimba gama și a alege funcțiile.

Terminal Terminal de intrare pentru măsurarea temperaturii.

⑥ Tensiune, curent, rezistență, terminal de intrare în frecvență

⑦ Carcasa bateriei.

4.2 DCV masurare

4.2.1 Comutați butonul pentru gama.

4.2.2 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM”, iar cel roșu în terminalul „V / Ω / Hz”.

4.2.3 Gama automată este starea originală, va afișa simbolul „AUTO”. Apăsați tasta „RANGE” pentru a trece la modul manual, iar gama 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V este selectabilă;

4.2.4 Conectați cablurile de testare la punctul de testare; LCD va afișa polaritatea și tensiunea punctului de test conectat de cablul de testare roșu.

Nota:

1. În modul de reglare manuală, dacă LCD afișează „OL”, înseamnă depășire, ar trebui să selectați intervalul mai mare.

2. Nu introduceți o tensiune peste 1000V DC. Poate provoca daune circuitului contorului.

3. Aveți grijă la măsurarea unui circuit de înaltă tensiune. NU atingeți circuitul de înaltă tensiune.

4. difuzorul încorporat va emite un beep pentru avertizarea utilizatorului, atunci când tensiunea de măsurare peste DC1000V.

4.3 ACV masurare

4.3.1 Comutați butonul pentru gama “”;

4.3.2 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM”, iar cel roșu în terminalul „V / Ω / Hz”.

4.3.3 Raza automată este starea originală, va afișa simbolul „AUTO”. Apăsați tasta „RANGE” pentru a trece la modul manual, iar gama 6V, 60V, 600V, 750V este selectabilă;

4.3.4 Conectați cablurile de testare la punctul de testare; LCD va afișa tensiunea celor două puncte de testare.

Nota:

1. În modul de reglare manuală, dacă ecranul LCD afișează „OL”, înseamnă depășire, ar trebui să selectați raza superioară.

2. Nu introduceți o tensiune peste AC 750V. Poate provoca daune circuitului contorului.

3. Aveți grijă la măsurarea unui circuit de înaltă tensiune. NU atingeți circuitul de înaltă tensiune.

4. Difuzorul încorporat va emite un semnal sonor pentru a avertiza utilizatorul, atunci când tensiunea de măsurare peste AC750V.

4.4 DCA masurare

4.4.1 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „mA” (Max. 600mA) sau în terminalul „A” (Max.20A);

4.4.2 Comutați butonul la o gamă adecvată de DCA, apăsați tasta „DC / AC” pentru a selecta modul de măsurare, apoi conectați cablurile de testare la circuitul electric. LCD va afișa polaritatea și curentul punctului de test conectat de cablul de testare roșu.

Nota:

1. În primul rând, utilizatorii ar trebui să selecteze cea mai mare gamă, dacă utilizatorii nu sunt siguri de intervalul de curent testat, apoi să selecteze intervalul adecvat pe baza valorii afișate.

2. Dacă ecranul LCD afișează „OL”, înseamnă că curentul depășește intervalul. Acum trebuie să selectați o gamă mai mare.

3. Curentul maxim de intrare este de 600mA sau 20A (sub rezerva unde se introduce cablul de testare roșu). Curentul mai mare decât acesta va deteriora siguranța și poate provoca daune circuitului contorului.

4.5 ACA masurare

4.5.1 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „mA” (Max. 600mA) sau în terminalul „A” (Max.20A);

4.5.2 Comutați butonul la o gamă ACA adecvată, apăsați tasta „DC / AC” pentru a selecta modul de măsurare, apoi conectați cablurile de testare la circuitul electric. LCD va afișa valoarea curentă.

Nota:

1. În primul rând, utilizatorii ar trebui să selecteze cea mai mare gamă, dacă utilizatorii nu sunt siguri de intervalul de curent testat, apoi să selecteze intervalul adecvat pe baza valorii afișate.

2. Dacă ecranul LCD afișează „OL”, înseamnă că curentul depășește intervalul. Acum trebuie să selectați o gamă mai mare.

3. Curentul maxim de intrare este de 600mA sau 20A (sub rezerva unde se introduce cablul de testare roșu). Curentul mai mare decât acesta va deteriora siguranța și poate provoca daune circuitului contorului.

4.6 Masurarea Rezistentei

4.6.1 Comutați butonul pentru gama “Ω”, și conectați cablurile cu rezistorul testat.

4.6.2 Introduceți cablul negru în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „V / Ω / Hz”.

4.6.3 Raza de acțiune automată este starea inițială, apăsați tasta „RANGE” pentru a trece la modul de acțiune manual.

4.6.4 Înainte de a măsura rezistența scăzută, ar trebui să faceți scurtcircuitul cablurilor de testare la început, apoi să apăsați „REL”. În acest fel, puteți obține valoarea reală a rezistenței.

Nota:

1. În primul rând, utilizatorii ar trebui să selecteze intervalul cel mai înalt, dacă valoarea rezistenței nu este cunoscută în prealabil, apoi să selecteze intervalul adecvat pe baza valorii afișate.

2. Ecranul LCD afișează „OL” când rezistența depășește intervalul selectat. Butonul ar trebui să fie reglat la un interval mai mare. Când valoarea de măsurare depășește 1MΩ, citirea va dura câteva secunde pentru a fi stabilă. Este normal pentru măsurarea rezistenței ridicate.

3. Când terminalul de intrare este în circuit deschis, LCD va afișa „OL”.

4. Înainte de a măsura rezistența de linie, asigurați-vă că alimentarea este oprită și că toate condensatoarele sunt descărcate complet.

5. Nu introduceți nicio tensiune la rezistență.

4.7 Masurare capacitate

4.7.1 Comutați butonul pentru gama “”;

4.7.2 Introduceți cablul de testare negru la terminalul „COM” și cel roșu la terminalul „V / Ω / Hz”;

4.7.3 Dacă LCD-ul nu afișează „0”, apăsați „REL” pentru a șterge citirea;

4.7.4 Conectați condensatorul la terminalele „COM” și „VΩHz”. (Notă: cablul de testare roșu este pentru polul pozitiv ○, ＋). LCD afișează valoarea capacității.

Nota:

1. Nu introduceți tensiune sau curent la terminalul „VΩHz” atunci când măsurați capacitatea sau condensatorul încă la terminalul „Cx”.

2. Pentru a asigura acuratețea, vă rugăm să apăsați „REL” pentru a șterge citirea înainte de testare.

3. Există doar modul de autonomie automată sub intervalul de capacitate.

4. Condensatorul trebuie să fie complet descărcat înainte de testare.

5. Citirea intervalului 400uF va dura mai mult de 15 secunde pentru a fi stabilă.

4.8 Masurare frecventa

4.8.1 Introduceți cablul negru de negru în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „V / Ω / Hz”.

4.8.2 Comutați butonul în intervalul „Hz”, conectați cablurile de testare sau cablul ecranat la sursa de semnal sau la sarcina testată.

4.8.3 Apăsați tasta „Hz / DUTY” pentru a comuta măsurarea frecvenței / ciclului de funcționare, LCD va afișa frecvența sau ciclul de funcționare a sursei de semnal testate.

Nota:

1. Există doar modul de reglare automată sub intervalul de frecvență;

2. Contorul poate funcționa în continuare dacă curentul de intrare este mai mare de 10V rms, dar precizia nu este garantată;

3. În mediu zgomotos, este mai bine să utilizați cablul de protecție pentru a măsura un semnal scăzut;

4. Când măsurați circuitul de înaltă tensiune, nu atingeți circuitul de înaltă tensiune;

5. Nu introduceți o tensiune de intrare mai mare de 250V c.c. sau valoarea de vârf c.a., altfel poate deteriora contorul.

4.9 Transistor hFE masurare

4.9.1 Comutați butonul în intervalul hFE；

4.9.2 Definiți tranzistorul de tip NPN sau PNP, apoi introduceți emițătorul, baza și colectorul separat în gaura relativă, valoarea va fi afișată pe LCD.

4.10 Test continuitate dioda:

4.10.1 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „V / Ω / Hz” (polaritatea cablului roșu este „+”)

4.10.2 Comutați butonul în intervalul Ω, și apăsați tasta „DC / AC” pentru a selecta modul de măsurare a diodei, apoi conectați cablurile de testare cu dioda în curs de testare,

4.10.3 Măsurare înainte: conectați cablul de testare roșu la polaritatea pozitivă și cablul de testare negru la polaritatea catodului diodei. LCD va afișa aprox. valoarea căderii de tensiune înainte.

4.10.4 Măsurare înapoi: conectați cablul de testare roșu la polaritatea catodului și cablul de testare negru la polaritatea pozitivă a diodei. LCD va afișa „OL”.

4.10.5 Testarea completă a diodelor include măsurarea înainte și înapoi, dacă rezultatul nu corespunde descrierilor de mai sus; înseamnă că dioda este ruptă.

4.10.6 Apăsați tasta „DC / AC” pentru a selecta modul de măsurare a continuității.

4.10.7 Conectați cablurile de testare la două puncte ale circuitului testat, dacă rezistența este mai mică de (30 ± 10) Ω, sunetul sonor.

Nota:

1. Nu introduceți tensiunea la domeniul “”.

2. Asigurați-vă că alimentarea este oprită și că toate condensatoarele sunt descărcate. Orice semnal de curent alternativ va emite sunetul sonor.

4.11 Masurare temperatura

4.11.1 Comutați butonul în intervalul “℃/ ℉”.

4.11.2 Introduceți terminalul rece (capătul liber) al termocuplului în mufa „TEMP” ， și puneți terminalul de lucru (capătul de măsurare a temperaturii) al termocuplului pe suprafața sau în interiorul obiectului de testat. Apoi, puteți citi temperatura de pe ecran, iar datele sunt în grade Celsius. Apăsați tasta „DC / AC” pentru a alege măsurarea ℃ sau ℉.

Nota:

1. Dacă introduceți termocuplul opus, acesta va afișa valoarea greșită. Când temperatura crește, valoarea va scădea.

2. Când terminalul de intrare este deschis, acesta va afișa temperatura mediului.

3. Nu modificați sonda de temperatură în mod aleatoriu sau nu va fi garantată precizia.

4. Nu introduceți tensiunea la intervalul de temperatură.

4.12 Data retinere afisare

Apăsați HOLD pentru a intra în modul HOLD, valoarea curentă va fi menținută pe ecranul LCD și va fi afișat simbolul HOLD. Apăsați HOLD din nou pentru a ieși din modul HOLD.

4.13 Deconectare automata

4.13.1 Dacă nu există măsurători în 15 minute, contorul va trece în modul de repaus. Cu 1 minut înainte de oprirea automată, buzzer-ul încorporat va suna de 5 ori. Apăsați orice tastă pentru a reporni contorul.

4.13.2 Țineți apăsată tasta „DC / AC” când porniți aparatul, funcția de oprire automată va fi anulată.

5. ÎNTREȚINEREA CONTORULUI

Multimetrul este un instrument precis. Modificările aleatorii ale circuitului nu sunt permise.

Nota:

1. Nu introduceți o tensiune mai mare decât DC 1000V sau AC 750V rms.

2. Nu introduceți tensiunea la curent, rezistență, diodă și interval de continuitate.

3. Nu faceți măsurători atunci când bateria nu este instalată sau capacul din spate nu este fixat.

4. Înainte de a înlocui siguranța, scoateți cablurile de testare din punctul de măsurare și opriți alimentarea.

5. Păstrați contorul departe de apă, praf și șocuri.

6. Nu expuneți aparatul la temperaturi ridicate, umiditate ridicată, combustibil, exploziv și puternic.

7. Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă și detergent. Nu utilizați abrazivi și alcool pentru a curăța contorul.

8. Dacă nu funcționați mult timp, ar trebui să scoateți bateria pentru a evita deteriorarea scurgerilor.

9. Când este afișat simbolul „”, ar trebui să înlocuiți bateria în conformitate cu următorii pași:

9-1. Urmați imaginea 2 și scoateți tocul la început.

9-2. Deblocați ușa bateriei și scoateți capacul;

9-3. Înlocuiți bateria veche cu una nouă. Pentru o durată mai lungă de viață, este mai bine să folosiți o baterie alcalină.

9-4. Fixați ușa bateriei.

9-5, urmați imaginea pentru a pune pe toc.

10. Schimbarea siguranței: Când înlocuiți siguranța, utilizați siguranța cu același tip și specificație.

10-1. Urmați imaginea 2 și scoateți tocul la început, apoi deblocați ușa bateriei și scoateți capacul;

10-2. Scoateți siguranța și puneți-o pe una nouă.

10-3. Fixați ușa bateriei și puneți tocul.

6. DEPANARE

Dacă contorul nu funcționează corect, vă rugăm să verificați contorul după cum urmează:

(Dacă problemele încă nu pot fi rezolvate, vă rugăm să consultați centrul de reparații sau să contactați dealerii locali.)

| Defect | Solutie |
| --- | --- |
| Fara afisaj pe LCD | Porniti alimentarea Inlocuiti bateriile |
| Apare simbol | Inlocuiti bateriile |
| Fără intrare de curent sau temperatură | Inlocuiti siguranta |
| Valoare de eroare mare | Inlocuiti bateriile |
| Valoare de eroare mare ACV | Frecvența tensiunii măsurate este mai mare de 400Hz |

  - Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

  - Conținutul acestui manual este considerat corect. Dacă utilizatorii află greșeli sau omisiuni, vă rugăm să contactați producătorul.

  - Producătorul nu va fi responsabil pentru accidente și daune cauzate de operațiuni necorespunzătoare. Funcțiile descrise în acest manual de utilizare nu trebuie considerate drept motivul unor utilizări speciale.

E-VC99/V1.0