- Manual Utilizare Termometru IR

1. Prezentarea produsului

Instrumentul este un termometru cu infraroșu profesional, fără contact, cu avantaje de utilizare simplă, design compact, precizie ridicată de măsurare și o gamă largă de măsurare. Are funcția de vizualizare cu laser, afișaj LCD cu lumină de fundal, alarmă la temperatură mare, rata de emisie reglabilă și oprire automată. Poate face o măsurare rapidă și precisă a temperaturii obiectului atunci când este direcționată către obiect.

- 2. Principiul de funcționare de bază

- Toate obiectele cu temperatură peste zero absolut emit o anumită proporție de energie de radiații infraroșii în funcție de nivelul de temperatură. Mărimea energiei radiației și distribuția lungimii undei au o relație foarte strânsă cu temperatura suprafeței.

- Conform acestui principiu, măsurarea energiei de emisie în infraroșu poate calcula cu precizie temperatura obiectului de măsurare.

- 3. Caracteristicile produsului

- 3-1.Utilizarea sondei cu infraroșu HEIMANN, de înaltă precizie, performanță excelentă;

- 3-2.Gama de temperatură înaltă de măsurare (prag reglabil), funcție de alarmă audio;

- 3-3.Ecran LCD retroiluminat;

- 3-4.Două moduri de temperatură ℃ și ℉;

- 3-5. Rata de emisivitate 0,1 ~ 1 reglabilă;

- 3-6.Vizorul cu laser încorporat;

- 3-7.Funcția de oprire automată, economisiți consumul bateriei;

- 3-8. Design compact, ușor de utilizat.

- 4.Specificatii

4-1 Mediu de operare:

4-1-1.Temperatura ambientală: 10 ℃ ～ 30 ℃ ；

4-1-2.Temperatura de depozitare: -10 ℃ ～ 40 ℃;

4-1-3. Umiditate relativă: ≤90% ；

4-1-4 Sursa de alimentare: 9V (6F22 sau echivalent).

4-2. Dimensiune: 43x155x106mm (LxHxD).

4-3.Greutate: 169g (fără baterie).

4-4 Rezoluția afișajului (precizie): 0,1 / deg Fahrenheit.

4-5.Domeniu Masurare

A. Domaniu:    ℃  -50℃～380℃ ;    ℉  58℉～716℉  - Model TM380

B. Domeniu:     ℃ -50℃～550℃ ;      ℉   58℉～1022℉ - Model MT550

NOTĂ: Gama de mai sus este pentru două modele. Vă rugăm să consultați domeniile de măsurare corecte conform indicațiilor de pe termometru.

- 4-6.Consum de energie: ≤50mw.

- 4-7.Exactitate: ± 1,5 ℃ sau ± 1,5% (0 ℃ -25 ℃: ± 3,0 ℃) Max.

- 4-8.Timp de răspuns: mai puțin de 0,5 secunde.

- 4-9.Distanța de măsurare: D: S = 12: 1 (măsurarea distanței până la ținta obiectului, starea de măsurare: mediu de vid).

- 4-10.Timp de oprire automată: 6 secunde.

- EMC / RFI:

- Câmpul electromagnetic RF de 3 volți pe metru poate afecta citirile. Dar acesta nu este un efect permenent pentru instrument.

- Notă: în câmpul electromagnetic cu frecvență de 3V / m de la 350MHz ~ 550MHz, eroarea maximă este de 8 ℃ (46,4 ℉).

- 5. Metoda masurare

- 5-1. Clauza de siguranță

- 5-1-1 Vă rugăm să-l utilizați cu atenție atunci când raza laser este deschisă;

- 5-1-2. Nu îndreptați fasciculul laser direct către ochi;

- 5-1-3.Nu indicați fasciculul laser către suprafața obiectului care se reflectă în ochii omului;

- 5-1-4.Nu îndreptați fasciculul laser către niciun gaz exploziv.

- 5-2. Metoda etapei de măsurare

- 5-2-1. Pentru a obține măsurarea precisă a temperaturii, după instalarea bateriilor, încălziți instrumentul timp de aproximativ 10 minute înainte de măsurare. Dacă plasați instrumentul într-un mediu de măsurare nou, se recomandă și încălzirea timp de 10 minute. Se face prin acomodarea acestuia cu noua temperatura ambianta.

- 5-2-2. Instrumentul măsoară automat temperatura atunci când vizează fereastra de detectare și trageti cheia de măsurare. Un sunet „albină” amintește măsurarea efectuată și rezultatul măsurătorii este afișat imediat.

- Notă: Alegeți o rată de emisie adecvată înainte de măsurare și reglați distanța de măsurare în funcție de dimensiunea obiectului.

- 6. Descrierea simbolului butoanelor și a afișajului LCD

| symbol | Descrierea functiilor |
| --- | --- |
|  | - Taste funcționale: apăsați tasta „EMS” pentru a alege rata de emisivitate. când se afișează cu simbolul „ ”, apăsați tasta „△” pentru a crește rata de emisivitate; țineți apăsată tasta de măsurare și apăsați tasta „△” în același timp pentru a porni sau opri iluminarea de fundal. |
|  | Taste funcționale: apăsați tasta „EMS” pentru a alege rata de emisivitate. când se afișează cu simbolul „ ”, apăsați tasta „▽” pentru a reduce rata emisivității; țineți apăsată tasta de măsurare și apăsați tasta „▽” pentru a activa sau opri fasciculul laser în ininfraroșu. |
| Set | Taste funcționale: apăsarea circulară pe această tastă poate selecta valoarea maximă (max), valoarea medie (AVG) și valoarea minimă (MIN), diferența dintre valoarea maximă și cea minimă (DIFF), păstrarea datelor (HOLD), temperatura scăzută alarmă (LAL), alarmă la temperatură ridicată (HAL), reglare zero a decalajului (offset), setarea ratei de emisivitate (EMS). |
| EMS | Apăsați butonul „EMS”, alegeți rata de emisivitate adecvată. Simbolul „ ” în același timp. Apăsați „△” și „▽” pentru a crește sau a reduce rata de emisivitate. |
|  | Apăsați această tastă pentru a comuta temperatura între grade Celsius (℃) sau grade Fahrenheit (℉). |
| ℃ | Unitatea de temperatură: grade Celsius |
| ℉ | Unitatea de temperatură: grade Fahrenheit |
|  | Alarma audio |
|  | Simbolul „” apare pentru a indica bateria descărcată |
|  | Simbolul „HR” apare pentru a indica temperatura ambiantă ridicată. |

7. Depozitare și curățare

- 7-1.Lentila de protecție a sondei este cea mai fragilă parte a instrumentului. Protejați lentila foarte atent;

- 7-2.Curățarea lentilelor: periați lentila cu un burete / cârpă ușor umezită cu apă sau alcool;

- 7.3.Nu încărcați bateria și nu o aruncați în foc. Aruncați locațiile de reciclare a bateriilor uzate Utilizarea bateriilor necalificate poate provoca incendii sau explozii;

- 7.4.Vă rugăm să scoateți bateria dacă instrumentul nu trebuie utilizat pentru o perioadă lungă de timp;

- 7.5.Instrumentul nu trebuie să fie scufundat în apă sau expus la lumina directă a soarelui;

- 7-6.Caderea puternică sau coliziunea vor provoca deteriorarea instrumentului;

- 7-7. În afara distanței efective sau nealiniere cu poziția centrală măsurată poate provoca erori de măsurare. Vă rugăm să repetați măsurarea de încă una sau de câteva ori.

- 8. Angajament de calitate și servicii post-vânzare

- Perioada de garanție: un an de la data cumpărării.

- Notă: Deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau dezasamblarea de către utilizatori nu intră în domeniul garanției.

- 9.Lista livrare

Manual Utilizare x1

9V 2.6F22 baterie x1

10. Atașament: Tabelul ratei de emisivitate a obiectelor comune

| Nume material | Descriere | Rata emisivitate | Nume material | Descriere | Rata emisivitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminiu | Oxidat | 0.20-0.40 | Piele Umana | Nu este dedicat! | 0.98 |
|  | Lucios | 0.02-0.04 | Grafit | Oxidat | 0.20-0.60 |
| Cupru | Oxidat | 0.40-0.80 | Plastic | Transparenta ﹥0.5mm | 0.95 |
|  | Lucios | 0.02-0.05 |  |  |  |
| Aur |  | 0.01-0.10 | Cauciuc |  | 0.95 |
| Fier | Oxidat | 0.60-0.90 | Plastic |  | 0.85-0.95 |
| Otel | Oxidat | 0.70-0.90 | Beton |  | 0.95 |
| Azbest |  | 0.95 | Ciment |  | 0.96 |
| Ghips |  | 0.80-0.90 | Sol, pamant |  | 0.90-0.98 |
| Asfalt |  | 0.95 | Tencuiala |  | 0.89-0.91 |
| Ceramica |  | 0.95 | Caramida |  | 0.93-0.96 |
| Lemn |  | 0.90-0.95 | Marmura |  | 0.94 |
| Carbune | Praf | 0.96 | Textile |  | 0.90 |
| Lacuri |  | 0.80-0.95 | Hartie | Diverse culori | 0.94 |
| Lacuri | lustruite | 0.97 |  |  |  |
| Carbon paste |  | 0.90 | Nisip |  | 0.90 |
| Spuma |  | 0.75-0.80 | Argila |  | 0.92-0.96 |
| Apa |  | 0.93 | Pietris |  | 0.95 |
| Zapada |  | 0.83-0.90 | Sticla | Veselă de masă | 0.85-0.92 |
| Gheata |  | 0.96-0.98 | Textile |  | 0.95 |

Inlocuire BATERII