TESTER DIGITAL DE IZOLATIE

MANUAL DE UTILIZARE

Continut

- General……………………………………..

- Descriere panou…………………………

- Date Tehnice...……………………………

- Instructiuni Utilizare………………….…

- Măsurarea rezistenței izolatiei …………

- Instructiuni utilizare…………………….….

- Lista de ambalare ………………….…......

- Depanare ……….…………………….……

- 1. General

Acest instrument este un tester de izolație digitală care adoptă un convertor de tensiune DC de consum redus și un raport mare de conversie cu inductanță de stocare a energiei pentru a converti tensiunea de 9Vdc în 250V / 500V / 1000Vdc. Cu bridge digital, instrumentul are caracteristicile ușor de operat, gama largă de testare, performanțe foarte stabile, afișaj LCD cu iluminare din spate, păstrarea datelor și oprire automată. Folosind o curea de umăr, poate fi folosită de ambele mâini. Este un instrument ideal pentru a fi utilizat pentru testarea izolației mașinilor electrice, cablurilor, echipamentelor electronice, instalațiilor electrice etc.

- 2. Descriere Panou

- Comutator de alimentare / comutator de funcții: porniți / opriți instrumentul și selectați funcțiile. Pentru a economisi energie, rotiți comutatorul pe „OPRIT” când nu îl folosiți.

- Afișaj LCD: afișează rezultatele testelor și simbolurile unității.

- E: Terminal pentru conectarea la GND a obiectului testat.

- L: Terminal de intrare pentru circuitul testat.

- G: Terminal de protecție. Când obiectul testat este necesar pentru a adăuga bucla de protecție pentru a elimina efectul de scurgere, conectați firul de electrod al buclei de protecție la terminalul „G”.

- Măsurarea tensiunii, măsurarea rezistenței (<2kΩ) și terminalul de intrare pentru măsurarea continuității (V / Ω)

- Butonul de testare

- Indicator de înaltă tensiune (LED)

- Tasta „HOLD”: apăsați pentru a menține citirile curente pe ecranul LCD. Ecranul LCD va afișa simbolul „HOLD”. Apăsați din nou pentru a anula funcția de păstrare a datelor.

- Tasta „*”: Tasta ON / OFF a luminii de fundal LCD

- erminalul adaptorului de curent alternativ 9V DC ().Se utilizează pentru conectarea la sursa de alimentare externă pentru alimentare. Încuietoare pentru curea de umăr: utilizată pentru a bloca cureaua de umăr, astfel încât instrumentul să poată fi agățat pe gât pentru a salva mâinile.

- 3. Date tehnice

1. Specificatii generale

1) Dimensiune LCD: 84,8 mm × 59,8 mm, max. afișează 1999

2) Indicație peste interval: afiseaza „1” cand depasesti limita superioara

3) Rata de eșantionare: de aproximativ 3 ori / sec.

4) Indicare baterie descarcata: este afisat pe display simbolul “”.

5) Coeficiență suplimentară de temperatură: 0,15 x precizie specificată / ℃ (<18 ℃ sau> 28 ℃)

6) Altitudine: <2000m

7) Mediu de funcționare: temperatură -15 ℃ -55 ℃, umiditate relativă <75% HR

8) Mediu de depozitare: temperatura -40 ℃ -60 ℃, umiditate relativă <90% HR

9) Sursă de alimentare: 5 # baterie LR6 (1,5V) x6 (sau adaptor de CA extern). Cu indicație de baterie descarcata.

10) Consum de energie: <650mW

11) Siguranță: siguranță resetabilă 100mA / 60V

12) Dimensiune: 175 (L) x 110 (W) x 62,5 (D) mm

13) Greutate: 580g (inclusiv bateria)

2. Specificatii tehnice

| Functii de baza | Domeniu | Precizie de baza |
| --- | --- | --- |
| Tensiunea de ieșire | 250V/500V/1000V | ±10% |
| Testarea curentului | 250V(R=250kΩ) 1mA 500V(R=500kΩ) 1mA 1000V(R=1MΩ) 1mA | ±10% |
| Rezistența de izolație | 250V : 1MΩ - 200MΩ 500V : 1MΩ - 200MΩ 1000V : 10MΩ - 2000MΩ | ±(4%rdg±2d) |
| curentul de scurtcircuit | <1.8mA |  |
| Rezistența mediană | 250V/500V : 2 MΩ 1000V: 5MΩ |  |
| Test de rezistență și continuitate | 0Ω - 2kΩ，<50Ω alarma sonor, testarea curentului 1mA | ±(0.8%rdg6d) |
| DCV test | 0V~1000V | ±(0.5%rdg+6d) |
| ACV test | 0V~750V | ±(1%rdg+6d) |
| Poziția terminalului | Rezistența la izolație: E și L Tensiune / curent: V / Ω și G |  |

Impedanță de intrare de tensiune: 1MΩ

Răspuns în frecvență ACV: (50 ~ 200) Hz

NOTĂ: Rezistența mediană - asigură tensiunea ambelor părți de testare nu mai mică de 90% din valoarea normală a tensiunii limită inferioară a rezistenței.

- 4. Instructiuni Utilizare

Pentru prima dată de funcționare, vă rugăm să vă asigurați că există suficientă sursă de alimentare. Dacă nu, deschideți ușa bateriei și puneți-o în 6 bucăți de baterii 5 # (Consultați înlocuirea bateriei la pagina 3). Rețineți polaritățile bătătorului.

Când vă conectați la un adaptor de curent extern, sursa de alimentare a bateriei va fi oprită. Nu încărcați bateriile.

NOTA: alegeți un mod corect de alimentare ().

Măsurarea rezistenței izolației:

1) Conform cererii de testare, reglați comutatorul de funcții la o funcție adecvată

2) Conectați electrodul obiectului testat la bornele relative ale testerului

3) Când testați un cablu, conectați terminalul „G” la bucla de protecție.

4) Apăsați butonul „TEST” pentru a începe măsurarea. Citiți afișajul după stabilizarea afișajului. Pentru a efectua măsurări continue, rotiți comutatorul funcțional spre dreapta pentru a bloca. Rotiți comutatorul funcțional spre stânga pentru a debloca măsurarea continuă. Când apăsați butonul „TEST”, indicatorul de înaltă tensiune devine roșu, iar indicația de înaltă tensiune este afișată pe ecranul LCD. În același timp, alarmele sonore cu sunet „tick-tick”. Dacă rezistența de izolație testată este cu 5% mai mică decât intervalul selectat, dacă există scurtcircuit, alarmele sonore cu un sunet lung „bifează ……”.

5) Conectați cablul roșu „L” la circuitul obiectului testat și cablul negru „E” la borna de masă a obiectului testat. Plumbul „L” trebuie să fie atârnat în aer.

6) Dacă ecranul LCD afișează „1”, indică funcționarea peste interval. Alegeți un interval mai mare pentru a citi.

ATENTIE!

1) Apăsând butonul „TEST”, terminalul de ieșire „L” va avea ieșire de înaltă tensiune. Aveți grijă să evitați șocurile electrice.

2) Înainte de testare, asigurați-vă că alegeți un interval de tensiune corect. Asigurați-vă că afișajul LCD este în conformitate cu tensiunea selectată.

3) În timpul măsurării MΩ, interferența ambientală sau instabilitatea materialului de izolare pot provoca citiri instabile. În această situație, conectați terminalul „G” la terminalul ecranului obiectului testat pentru a obține citiri stabile.

- Ilustrația măsurării rezistenței izolației (consultați figura următoare)

Măsurarea rezistenței și continuității:

1. Reglați comutatorul de funcții la 2000Ω.

2. Conectați cablul de citire la terminalul de intrare „V / Ω” și cablul negru la terminalul de intrare „G”.

3. Conectați cablurile de testare la circuitul testat. LCD-ul va afișa datele testate.

4. Dacă rezistența testată este mai mică de aproximativ 50Ω, alarma sonoră

ATENTIE!

1. Dacă rezistența testată depășește 2 kΩ sau există circuit deschis, ecranul LCD afișează „1”.

2. Când testați un rezistor sub tensiune, pentru a asigura siguranța, nu continuați testarea până când circuitul testat nu este complet oprit și toate condensatoarele sunt complet descărcate.

3. Dacă rezultatele testării sunt considerabile, aceasta poate fi cauzată de alte componente sub tensiune ale aceluiași circuit sau de potențialul electric de pe cele două capete ale rezistorului.

4. Nu introduceți tensiunea în domeniul rezistenței!

Măsurarea DCV:

1. Acordați comutatorul de funcție la gama DC 1000V.

2. Conectați cablul roșu la terminalul de intrare „V / Ω” și cablul negru la terminalul de intrare „G”.

3. Conectați cablurile de testare la circuitul testat. Ecranul LCD va afișa tensiunea și polaritatea punctului roșu de contact.

ATENTIE!

1. Dacă există numere de reziduuri înainte de măsurare, este normal și nu va afecta măsurarea. Dacă ecranul LCD afișează „1” în timpul măsurării, acesta indică funcționarea peste interval.

2. Tensiunea de intrare nu trebuie să depășească 1000V DC. Tensiunea peste 1000V DC va provoca deteriorarea circuitului instrumentului.

3. În timpul măsurării circuitului de înaltă tensiune, nu atingeți circuitul de înaltă tensiune pentru a evita șocurile electrice.

Masurarea ACV:

1. Reglați comutatorul de funcție la gama AC 750V.

2. Conectați cablul roșu la terminalul de intrare „V / Ω” și cablul negru la terminalul de intrare „G”.

3. Conectați cablurile de testare la circuitul testat. Ecranul LCD va afișa tensiunea și polaritatea punctului roșu de contact.

ATENTIE!

1. Dacă există numere de reziduuri înainte de măsurare, este normal și nu va afecta măsurarea. Dacă ecranul LCD afișează „1” în timpul măsurării, acesta indică funcționarea peste interval.

2. Tensiunea de intrare nu trebuie să depășească AC 750V. Tensiunea peste AC 750V va provoca deteriorarea circuitului instrumentului.

3. În timpul măsurării circuitului de înaltă tensiune, nu atingeți circuitul de înaltă tensiune pentru a evita șocurile electrice.

Retinere date afisate:

Apăsați butonul „HOLD”, datele curente vor fi păstrate pe ecranul LCD. Apăsați din nou butonul „HOLD” pentru a anula păstrarea datelor.

NOTĂ: Nu există funcție de păstrare a datelor în timpul măsurării rezistenței izolației.

Lumina Display:

Apăsând butonul „*”, lumina de fundal LCD se aprinde. Apăsând din nou butonul „*”, lumina de fundal LCD se stinge.

Instrucțiuni de siguranță și întreținere

Testerul este un instrument precis. Utilizatorul nu are voie să aplice nicio modificare circuitului instrumentului.

ATENTIE!

1. Pentru a asigura siguranța, obiectul testat trebuie să fie complet oprit de la sursa de alimentare și trebuie să fie mărturisit că obiectul testat a fost complet descărcat prin descărcare de scurtcircuit pentru a mărturisi că doza obiectului testat prezintă pericol electric.

2. Nu introduceți tensiune de peste DC 1000V sau AC 750Vrms.

3. Nu aplicați măsurarea tensiunii în domeniul Ω.

4. Nu aplicați nicio măsurătoare înainte ca bateriile instrumentului să fie bine instalate sau înainte ca capacul din spate să fie bine încărcat.

5. Înainte de a schimba bateria sau de a schimba siguranța, scoateți toate firele de testare de pe obiectul testat și opriți comutatorul de alimentare.

6. Păstrați instrumentul departe de apă și praf. Nu cădeați și nu aruncați instrumentul.

7. Păstrați instrumentul la distanță de temperaturi ridicate, umiditate ridicată, mediu inflamabil, exploziv și magnetic puternic.

8. Folosiți o cârpă moale umezită într-o soluție de detergent ușor și apă pentru a curăța instrumentul. Nu pulverizați produsul de curățat direct pe instrument și nu folosiți abrazivi sau solvenți puternici.

9. Dacă nu folosiți mult timp, scoateți bateriile din instrument pentru a evita scurgerile bateriei care deteriorează instrumentul.

10. When use 9V battery, if the LCD displays low battery symbol Când utilizați bateria de 9V, dacă pe ecranul LCD se afișează simbolul bateriei descărcate „”, înlocuiți bateria conform pașilor următori:

1) Folosiți o șurubelniță pentru a deschide șuruburile ușii bateriei și scoateți ușa bateriei.

2) Scoateți bateria și înlocuiți-o cu una nouă. Pentru a asigura alimentarea cu energie a bateriei pe termen lung, se recomandă utilizarea bateriilor alcaline.

3) Încărcați ușa bateriei și strângeți șuruburile.

- Pachet livrare

1. Tester digital de izolatie x1buc

2. Cablu de testare 10A pereche x1

3. 5 # baterie (1.5V) x6buc

4. Manual de utilizare x1buc

5. Curea de umăr x1buc

6. Crocodil clip x1 pereche

- Depanare

- Dacă instrumentului nu funcționează corect, următorii pași de auto-verificare vor ajuta la rezolvarea defecțiunilor generale. Dacă eroarea nu este eliminată, contactați distribuitorul local sau service-ul.

| Defectiune | Solutie |
| --- | --- |
| Nu se afiseaza nimic | ● Opriți - porniți alimentarea ● Înlocuiți bateriile |
| apare simbolul | ● Înlocuiți bateriile |
| Valoare eroare | ● Înlocuiți bateriile |

Manualul de utilizare poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Conținutul acestui manual de utilizare este considerat corect. Dacă utilizatorul constată vreo greșeală sau omisiune, vă rugăm să contactați producătorul.

Producătorul nu va fi responsabil pentru orice accident sau daune cauzate de o funcționare necorespunzătoare.

Funcțiile descrise în acest manual nu sunt destinate niciunui motiv pentru o utilizare specială.