VC837 DIGTAL MULTIMETER Manual Utilizare

CONTINUT

DESCRIERE GENERALA ……………………………

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ………………………………

CARACTERISTICI …………………………………………

INSTRUCTIUNI UTILIZARE…………………………

ÎNTREȚINERE …………………………

DEPANARE …………………………

1.  Descriere generala

Acesta este un multimetru digital de 3 1/2 cu stabilitate și performanță ridicate. Folosește un ecran LCD cu o cifră înaltă de 20 mm, ceea ce face citirea mai clară și funcționarea mai convenabilă. Poate testa DCV, ACV, DCA, ACA, rezistență, capacitate, frecvență, NCV, ciclu de funcționare, temperatură, diodă și continuitate. Acest contor este conceput și cu funcții, inclusiv afișarea simbolului unității, păstrarea datelor, iluminarea, autonomia automată, oprirea automată și funcțiile de avertizare. Pentru a asigura o precizie și rezoluție ridicate, adoptă un circuit integrat cu microprocesor pe 8 biți și o conversie A / D integrală duală ca driver LCD, oferind o rezoluție înaltă și o precizie ridicată. Este un instrument ideal pentru laboratoare, fabrici și tehnologie radio.

2.  Masuri Siguranta

Instrumentul este proiectat în conformitate cu standardul IEC1010 (standard de siguranță emis de Comitetul Internațional Electro Tehnic). Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni de siguranță înainte de utilizare.

2.1 Verificați conexiunea și izolarea cablurilor de testare pentru a evita șocurile electrice.

2.2 Pentru a evita electrocutarea și deteriorarea contorului, nu faceți tensiunea de intrare care depășește valoarea nominală.

2.3 Când măsurați tensiunea mai mare decât DC 60V sau AC 40V, vă rugăm să fiți atenți și să evitați șocurile electrice.

2.4 Selectați funcția și gama corectă pentru a evita funcționarea greșită.

2.5 Îndepărtați cablurile de testare de punctele de testare când treceți la altă funcție.

2.6 Nu introduceți tensiunea în terminalul curent.

2.7 Nu faceți nicio modificare circuitului. Poate deteriora contorul sau poate pune în pericol siguranța.

2.8 Simboluri siguranta:

“”Tensiune înaltă, “” impamantare, “”Izolație dublă, “”Consultați manualul, “”Indicare baterie descărcată.

3.  Caracteristici

3.1 Caracteristici generale

3.1.1 Afișaj: LCD;

3.1.2 Afișaj maxim: 6000 (3 5/6 cifre, polaritate automată și afișare simbol unitate);

3.1.3 Metoda de măsurare: convertor analog-digital (în microprocesor ADC + MCU);

3.1.4 Rata de eșantionare: de aproximativ 3 ori / sec.

3.1.5 Afișaj peste interval: afișat „OL”.

3.1.6 Indicare baterie descărcată: “”

3.1.7 Mediu de lucru: (0 ～ 40) ℃, umiditate relativă: <80%;

3.1.8 In depozitare: (-10 ～ 50) ℃, umiditate relativă: <80%

3.1.9 Baterie: 2 baterii de 1,5 V (baterie „AAA” 7 #);

3.1.10 Dimensiune: 140 × 72 × 37mm (lungime x lățime x înălțime);

3.1.11 Greutate: aprox. 195g (inclusiv baterie);

3.1.12 Accesorii: cabluri de testare, termocuplu TP01, manual de utilizare, toc, cutie cadou și baterii de 2 * 1,5V.

3.2 Caracteristici tehnice

3.2.1 Precizie: ± (a% x citire + cifre). Pentru a asigura o precizie, temperatura mediului trebuie să fie (23 ± 5) ℃, umiditate relativă <75%. Se garantează o precizie de un an de la data producției.

3.2.2 Tensiune continuă（TC）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600mV | ±(0.5%+4) | 0.1mV |
| 6V |  | 1mV |
| 60V |  | 10mV |
| 600V | ±(1.0%+4) | 100mV |

mpedanță de intrare: la o gamă de 200mv> 40MΩ, la alte game este de 10MΩ.

Protecție la suprasarcină: 600V DC / AC rms.

3.2.3. Tensiune alternativă（TA）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 6V | ±(0.8%+6) | 1mV |
| 60V |  | 10mV |
| 600V | ±(1.0%+6) | 100mV |

Impedanță de intrare: 10MΩ.

Protecție la suprasarcină: 600V DC / AC rms.

Răspuns în frecvență: la 600V: (40 ~ 1000) Hz, la alte game: (40 ~ 2000) Hz

Afișare: Răspuns RMS adevărat (calibrare bazată pe unda sinusoidală RMS)

3.2.4 Curent continuu

（DCA）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600uA | ±(1.0%+5) | 0.1μA |
| 6000uA |  | 1μA |
| 60mA |  | 10μA |
| 600mA |  | 100μA |
| 6A |  | 1mA |
| 10A | ±(2.0%+10) | 10mA |

Cadere de tensiune maxima: 200 mV pentru gama completa.

Curent maxim de intrare: 10A (în decurs de 10 secunde).

Protecție la suprasarcină: siguranță 0,5A / 250V și siguranță 10A / 250V.

3.2.5 Curent alternativ (CA)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600uA | ±(1.5%+5) | 0.1μA |
| 6000uA |  | 1μA |
| 60mA |  | 10μA |
| 600mA |  | 100μA |
| 6A |  | 1mA |
| 10A | ±(2.0%+10) | 10mA |

Cadere de tensiune maxima: 200 mV pentru gama completa.

Curent maxim de intrare: 10A (în decurs de 10 secunde).

Protecție la suprasarcină: siguranță 0,5A / 250V și siguranță 10A / 250V.

Răspuns în frecvență: interval 10A: 40 ~ 100Hz, alte intervale: 40 ～ 400Hz.

3.2.6 Rezistența（Ω）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 600Ω | ±(0.8%+5) | 0.1Ω |
| 6kΩ | ±(0.8%+1) | 1Ω |
| 60kΩ |  | 10Ω |
| 600kΩ |  | 100Ω |
| 6MΩ |  | 1kΩ |
| 60MΩ | ±(1.2%+5) | 10kΩ |

Tensiune în circuit deschis: 500mV

Protecție la suprasarcină: valoare de vârf 250V DC / AC.

3.2.7 Capacitatea (C)

| Domeniu | Precizia | Rezolutia |
| --- | --- | --- |
| 6nF | ±(2.5%+5) | 1pF |
| 60nF | ±(2.5%+6) | 10pF |
| 600nF | ±(2.5%+5) | 100pF |
| 6uF |  | 1nF |
| 60uF |  | 10nF |
| 600uF | ±(5.0%+8) | 100nF |
| 6mF |  | 1uF |
| 60mF |  | 10uF |

Protecție la suprasarcină: valoare de vârf 250V DC / AC.

3.2.8 Frecventa

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 10Hz | ±(0.5%+4) | 0.01Hz |
| 100Hz |  | 0.1Hz |
| 1000Hz |  | 1Hz |
| 10kHz |  | 10Hz |
| 100kHz |  | 100Hz |
| 1MHz |  | 1kHz |
| 10MHz |  | 10kHz |

Sensibilitate la intrare: 0,7V rms.

Protecție la suprasarcină: valoare de vârf 250V DC / AC.

3.2.9  Test de diodă și continuitate

| Masurare | Domeniu | Condiții de test |
| --- | --- | --- |
|  | Cadere de tensiune inainte de dioda. | Curentul continuu continuu este de aproximativ 0,8 mA, tensiunea inversă este de aproximativ 2,2 V. |
|  | Când rezistența testată este mai mică de 50Ω, buzzerul sună continuu. | Tensiune în circuit deschis: 2.2V |

Protecție la suprasarcină: valoare de vârf 250V DC / AC.

AVERTISMENT: Nu introduceți tensiunea la acest interval!

3.2.10 Temperatura (°C/ °F)

| Domeniu | Precizia | Rezolutia |
| --- | --- | --- |
| -40 °C~1000F | ＜400 °F ±(1.0%+5) ≥400 °F ±(1.5%+15) | 1°F |
| 0°CF ~1832 °C | ＜750 °C ±(1.0%+5) ≥750 °C ±(1.5%+15) | °C |

Termocuplu: tip K.

AVERTISMENT: nu introduceți tensiunea la acest interval!

Utilizarea

4.1 Descrierea panoului

①. LCD: Afișați datele și simbolul unității

| Numar | Caracteristică |  | Descriere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | Modul relativ (REL) este activ |  |  |
| 2 |  | Retinerea datelor este activa. |  |  |
| 3 | - | Sunt indicate valori negative. |  |  |
| 4 | DC | Măsurarea tensiunii sau curentului continuu. |  |  |
| 5 | AC | Măsurarea tensiunii sau curentului alternativ. |  |  |
| 6 | AUTO | Modul Auto interval |  |  |
| 7 |  | - |  |  |
| 8 |  | Mod test dioda |  |  |
| 9 |  | Bipul de continuitate este activat. |  |  |
| 10 | MAX MIN | - |  |  |
| 11 | APO | Simbol de oprire automată. |  |  |
| 12 |  | Simbolul indicării riscului de înaltă tensiune. |  |  |
| 13 |  | Indicare baterie descărcată. Avertisment: Pentru a evita citirile eronate, care ar putea duce la posibile șocuri electrice sau vătămări corporale, vă rugăm să înlocuiți bateria la timp. |  |  |
| 14 | hFE %，℃，℉ MΩ，kΩ，Ω Hz，kHz，MHz mV, V uA， mA， A |  |  | - - Ciclul de funcționare, grade Celsius, grade Fahrenheit; Megohm, Kilohm, Ohm; Hertz, Kilohertz, Megahertz; Millivolts, Volts; Microamp, Milliamp, Amperes (A). |

②. Comutator rotativ: este folosit pentru a schimba gama și a alege funcțiile.

| Pozitie Comutator | Descriere |
| --- | --- |
|  | Măsurarea tensiunii AC. Apăsați tasta SELECT pentru a comuta între măsurările frecvenței / ciclului de lucru. |
|  | Măsurarea tensiunii continue. |
| Ω | Masurarea Rezistentei |
|  | Măsurarea diodei / continuității. Apăsați tasta SELECT pentru a alege dioda sau intervalul de continuitate. |
|  | Masurarea Capacitatii |
| Hz | Măsurarea frecvenței, apăsați tasta SELECT pentru a comuta între măsurările frecvenței / ciclului de funcționare. |
| ℃/℉ | Măsurarea temperaturii, apăsați tasta SELECT pentru a alege ℃ sau ℉. |
| NCV | Detector de tensiune fără contact. |
|  | Măsurarea curentului continuu (de la 0uA la 6000uA). Apăsați tasta SELECT pentru a comuta la măsurarea curentului alternativ (de la 0uA la 6000uA). |
|  | Măsurarea curentului continuu (de la 0mA la 600mA). Apăsați tasta SELECT pentru a comuta la măsurarea curentului alternativ (de la 0mA la 600mA). |
|  | Măsurarea curentului continuu (de la 0A la 10A). Apăsați tasta SELECT pentru a comuta la măsurarea curentului alternativ (de la 0A la 10A). |

③Terminal de intrare

| Terminal | Descriere |
| --- | --- |
| A | Terminal de intrare pentru curent alternativ și continuu de la 0 la 10.00A (suprasarcină pentru maxim 10 secunde). |
| VΩmA | Terminal de intrare pentru tensiune, rezistență, diodă și continuitate și temperatură pozitivă (+). Curent alternativ și continuu de la 0uA la 600mA (maxim 18 ore pentru mai puțin de 600mA). |
| COM | Terminal comun pentru toate măsurătorile și terminal negativ de temperatură (-). |

④ Taste functionale

SELECTATI/ tasta:

- Selectați funcția: Apăsați tasta SELECT pentru a alege măsurarea DC sau AC sub intervale. Sub  (Diodă / Continuitate), apăsați tasta SELECT putand alege  (test dioda) sau  (test continuitate). Sub domeniu de temperatura, apăsați tasta SELECT pentru a alege Gradele Celsius sau Gradele Fahrenheit. În intervalele ACV, apăsați tasta SELECT pentru a comuta între măsurarea frecvenței sau a ciclului de funcționare.

- Când nu există nicio măsurare în 15 minute, contorul se va opri automat și va intra în modul de repaus. Cu un minut înainte de modul de repaus, buzzerul va emite un bip de 5 ori pentru a-i reaminti utilizatorului. Apăsați orice buton sau rotiți comutatorul rotativ pentru a ieși din modul de repaus.

- 3) Apăsați tasta SELECT pentru a activa contorul din modul de repaus sau țineți apăsată tasta SELECT când porniți contorul pentru a anula funcția de oprire automată.

- Tasta FUNCȚIE TORCH: Apăsați tasta FUNCTION TORCH pentru mai mult de 2 secunde pentru a porni lanterna. Apăsați-l mai mult de 2 secunde din nou pentru a opri.

RANGE/REL tasta

1) Gama automată este implicită atunci când porniți contorul, iar acesta afișează simbolul „AUTO”. Apăsați RANGE pentru a intra în modul manual. Apăsați RANGE pentru a comuta între intervalele disponibile pentru funcția selectată. Țineți apăsat butonul RANGE mai mult de 2 secunde pentru a reveni la autonomia automată,

2) În măsurarea capacității, apăsați tasta REL pentru a intra în modul de testare a valorii relative.

Afișajul este redus la zero și apare simbolul △. Apăsați din nou tasta REL pentru a ieși din modul de testare a valorii relative.

HOLD/ Tasta lumina

- HOLD Tasta : Apăsați tasta HOLD pentru a intra în modul HOLD. Valoarea curentă va fi păstrată, iar simbolul „“  “ „ va fi afișat. Apăsați HOLD din nou pentru a ieși din modul HOLD.

- Tasta lumina: Apăsați tasta HOLD pentru mai mult de 2 secunde pentru a activa lumina de fundal. Lumina de fundal poate dura 15 secunde. Pe parcursul a 15 secunde, apăsați din nou tasta de lumină „“”” timp de 2 secunde pentru a opri iluminarea din spate.

⑤ Zona detectorului de tensiune fără contact.

⑥Toc, usa bateriei.

Vezi poza.

4.2 Măsura DCVment

4.2.1 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM”, iar cel roșu în terminalul „VΩmA”.

4.2.2 Rotiți rotativul pentru a comuta la intervalele „”. Sub starea Auto Range, va afișa simbolul „AUTO”. Apăsați tasta „RANGE / REL” pentru a trece la gama manuală, intervalele disponibile sunt 600mV, 6V, 60V, 600V.

4.2.3 Conectați cablurile de testare la punctul de testare; LCD va afișa polaritatea și tensiunea punctului de test conectat de cablul de testare roșu.

NOTA:

1) Dacă afișajul LCD „OL” se află în intervalul manual, înseamnă că este peste interval, acum trebuie să selectați un interval mai mare.

1) Nu introduceți tensiune de peste 600V. Sau poate provoca daune circuitului contorului, iar sonorul încorporat va alarma.

2) Aveți grijă la măsurarea unui circuit de înaltă tensiune. NU atingeți circuitul de înaltă tensiune.

4.3 ACV masurare

4.3.1 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM”, iar cel roșu în terminalul „VΩmA”.

4.3.2 Rotiți discul pentru a comuta la intervalele „“””. Sub starea Auto Range, va afișa simbolul „AUTO”. Apăsați tasta „RANGE / REL” pentru a trece la gama manuală, intervalele disponibile sunt 600mV, 6V, 60V, 600V; Apăsați tasta „SELECT” pentru a comuta între măsurarea frecvenței / ciclului de funcționare.

4.3.3 Conectați cablurile de testare la punctul de testare; LCD va afișa tensiunea punctului de test conectat de cablurile de testare.

NOTA:

1) Dacă afișajul LCD „OL” se află în intervalul manual, înseamnă că este peste interval, acum trebuie să selectați un interval mai mare.

2) Nu introduceți o tensiune peste 600V. Sau poate provoca daune circuitului contorului, iar sonorul încorporat va alarma.

3) Aveți grijă la măsurarea unui circuit de înaltă tensiune. NU atingeți circuitul de înaltă tensiune.

4.4 DCA masurare

4.4.1 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „VΩmA” (Max.600mA) sau în terminalul „10A” (Max.10A);

4.4.2 Rotiți comutatorul rotativ pe Intervalele curente, intervalul automat este implicit atunci când porniți contorul, se afișează simbolul „AUTO”. Apăsați tasta „RANGE / REL” pentru a trece la gama manuală, intervalele disponibile sunt 600uA, 6000uA, 60mA, 600mA, 6A, 10A.

4.4.3 Conectați cablurile de testare la circuitul testat; LCD va afișa polaritatea și curentul punctului de test conectat de cablul de testare roșu.

NOTA:

1) Dacă nu sunteți sigur cu privire la intervalul de curent testat, selectați intervalul cel mai mare, apoi selectați intervalul adecvat pe baza valorii afișate.

2) Dacă ecranul LCD afișează „OL”, înseamnă că curentul depășește intervalul. Acum trebuie să selectați o gamă mai mare.

3) Curentul maxim de intrare este de 600mA sau 10A (în funcție de terminalul în care este introdus cablul de testare roșu). Curentul care depășește valoarea nominală va deteriora siguranța și poate provoca daune circuitului contorului.

4.5 ACA masurare

4.5.1 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „VΩmA” (Max.200mA) sau în terminalul „10A” (Max.10A);

4.5.2 Rotiți comutatorul rotativ la un domeniu de tăiere adecvat. Apăsați tasta „SELECT /” pentru a selecta modul AC, intervalul automat este implicit când porniți contorul, este afișat simbolul „AUTO”. Apăsați tasta „RANGE / REL” pentru a trece la gama manuală, intervalele disponibile sunt 600uA, 6000uA, 60mA, 600mA, 6A, 10A.

4.5.3 Conectați cablurile de testare la circuitul testat; LCD va afișa curentul punctului de testare.

NOTA:

1) Dacă nu sunteți sigur cu privire la intervalul de curent testat, selectați intervalul cel mai mare, apoi selectați intervalul adecvat pe baza valorii afișate.

2) Dacă ecranul LCD afișează „OL”, înseamnă că curentul depășește intervalul. Acum trebuie să selectați o gamă mai mare.

3) Curentul maxim de intrare este de 600mA sau 10A (în care terminal este introdus cablul de testare roșu). Curentul care depășește valoarea nominală va deteriora siguranța și poate provoca daune circuitului contorului.

4.6 MASURARE REZISTENTA

4.6.1 Insert the black test lead into “COM” terminal and the red one into “VΩmA” terminal;

4.6.2 Rotiti comutatorul “Ω” zona, apasati tasta “SELECT/” selectand modul “Ω”. Conectați două cabluri de testare peste rezistorul testat;

4.6.3 Gama automată este implicită la pornirea contorului, se afișează simbolul „AUTO”.

Apăsați tasta „RANGE / REL” pentru a trece la gama manuală, intervalele disponibile sunt 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ.

NOTA:

1) Dacă nu sunteți sigur cu privire la intervalul de curent testat, vă rugăm să selectați cel mai mare interval;

2) Dacă ecranul LCD afișează „OL”, înseamnă că depășește intervalul. Acum trebuie să selectați o gamă mai mare. Când valoarea de măsurare depășește 1MΩ, citirea va dura câteva secunde pentru a fi stabilă. Este normal pentru măsurarea rezistenței ridicate;

3) Când terminalul de intrare este în circuit deschis, LCD va afișa „OL”;

4) Înainte de a măsura rezistența de linie, asigurați-vă că alimentarea este oprită și că toate condensatoarele sunt descărcate complet;

5) Când există o eroare mare, aceasta poate fi afectată de altă componentă online sau există rezistență la tensiune;

6) Nu introduceți nicio tensiune în domeniul rezistenței.

4.7 MASURAREA CAPACITATII

4.7.1 Introduceți cablul negru pentru a nu fi în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „VΩmA”;

4.7.2 Rotiti comutatorul catre domeniul“”;

4.7.3 Dacă ecranul LCD nu afișează „0”, apăsați „RANGE / REL” pentru a șterge citirea;

4.7.4 Conectați condensatorul la terminalele „COM” și „VΩmA”. (Notă: cablurile roșii de testare sunt pentru polul pozitiv +). LCD afișează valoarea capacității.

NOTA:

1) Nu introduceți tensiunea sau curentul în limite de capacitate;

2) Apăsați „RANGE / REL” pentru a șterge citirea înainte de testare pentru a asigura acuratețea;

3) Există doar modul de autonomie automată sub intervalul de capacitate;

4) Condensatorul trebuie să fie complet descărcat înainte de testare pentru a evita deteriorarea contorului;

5) Citirea unui interval mai mare de 600uF va dura mai multe secunde pentru a fi stabilit.

4.8 MASURARE FRECVENTA

4.8.1 Introduceți cablurile de protecție sau cablul ecranat în terminalul „COM” și terminalul „VΩmA”;

4.8.2 Rotiți comutatorul pentru a comuta la gama „Hz”, conectați cablurile de testare sau cablul ecranat la sursa de semnal sau la sarcina testată (ar trebui să depășească 3Hz).

4.8.3 Apasati tasta “SELECT/” pentru a alege măsurarea frecvenței / ciclului de funcționare, LCD va afișa frecvența sau ciclul de funcționare a sursei de semnal testate.

NOTA:

1) Există doar modul de autonomie automată sub intervalul de frecvență;

2) Când intrarea este mai mare de 10V AC rms, vă rugăm să comutați la interval și apoi selectați frecvența sau ciclul de funcționare pentru măsurare;

3) În mediul zgomotos, este mai bine să utilizați cablul ecranului pentru a măsura un semnal scăzut;

4) Nu atingeți circuitul de înaltă tensiune atunci când măsurați circuitul de înaltă tensiune;

5) Nu introduceți o tensiune de intrare mai mare de 250V c.c./c.a.

4.9 DETECTARE TENSIUNE FĂRĂ CONTACT (NCV)

AVERTIZARE:

Această funcție ar putea fi afectată de diferite surse de interferență externe, iar apoi alarma este activată de un semnal greșit. Rezultatul măsurătorii este doar pentru referință.

Rotiți comutatorul rotativ de funcție în poziția „NCV”. Când circuitul de testare este plasat deasupra contorului, acesta afișează puterea semnalului, iar alarmele sonore cu „beep beep”.

NOTA:

1) Chiar dacă nu există nicio indicație de tensiune, poate exista tensiune pe circuit. Nu vă bazați pe detectorul NCV ca singura modalitate de detectare a tensiunii.

2) Detectarea tensiunii poate fi afectată de proiectarea prizei de alimentare, de tipul de izolație și de grosimea acesteia și de alți factori.

3) Sursele de interferență din mediul extern, cum ar fi lumina intermitentă, motorul, ar provoca un semnal greșit pentru a activa funcția de alarmă.

4.10 TEST DE DIODĂ ȘI DE CONTINUITATE

4.10.1 Introduceți cablul de testare negru în terminalul „COM” și cel roșu în terminalul „VΩmA” (polaritatea cablului roșu este „+”);

4.10.2 Rotiti comutatorul in pozitia “Ω” si apasati “SELECT/” tasta pentru a allege modul “”;

4.10.3 Măsurare înainte: conectați cablul de testare roșu la polaritatea pozitivă și cablul de testare negru la polaritatea negativă a diodei. LCD va afișa aprox. valoarea căderii de tensiune înainte;

4. 10.4 Măsurare înapoi: conectați cablul de testare roșu la polaritatea negativă, iar cablul de testare negru la polaritatea pozitivă a diodei. LCD va afișa „OL”;

4.10.5 Testul complet al diodei include măsurarea înainte și înapoi, dacă rezultatul nu corespunde descrierilor de mai sus; înseamnă că dioda este intrerupta;

4.10.6 Apăsați tasta “SELECT/” pentru a selecta modul de măsurare a continuității;

4.10.7 Conectați cablurile de testare la două puncte ale circuitului testat, dacă rezistența este mai mică de 50 Ω, sunetul sonor încorporat sună.

NOTA:

- NU introduceti tensiune in domeniul “Ω” .

2) Când testați circuitele, asigurați-vă că alimentarea este oprită și că toate condensatoarele sunt descărcate. Orice potențial negativ sau semnal de curent alternativ va activa soneria.

4.11 MASURAREA TEMPERATURII

4.11.1 Rotiți comutatorul rotund la intervalul „℃ / ℉”. Apăsați tasta „SELECT /” pentru a selecta modul ℃ sau ℉.

4.11.2 Introduceți capătul rece (capătul liber) al termocuplului în terminalele „VΩmA (+)” și „COM (-)” și puneți capătul de lucru (capătul de măsurare a temperaturii) al termocuplului pe suprafața sau în interiorul obiectului testat. Apoi, LCD va afișa temperatura obiectului testat, iar citirea este în ℃ / ℉ (atunci când polaritatea este contrară. Citirea va scădea când temperatura obiectului testat crește).

NOTA:

1) Când terminalul de intrare este deschis, va afișa temperatura mediului.

2) Pentru a asigura precizia măsurării, nu înlocuiți sonda de temperatură decât dacă este necesar.

3) Nu introduceți tensiunea la intervalul de temperatură.

5.  ÎNTREȚINERE

Acest contor este un instrument precis. Orice modificare a circuitului nu este permisă.

NOTA:

- 1) Nu introduceți o tensiune mai mare de 600V DC sau ACrms.

- 2) Nu introduceți tensiunea la curent, rezistență, diodă sau interval de continuitate.

- 3) Nu efectuați măsurători atunci când bateria nu este instalată corect sau capacul din spate nu este fixat.

- 4) Înainte de a înlocui bateria sau siguranța, scoateți cablurile de testare din punctul de măsurare și opriți alimentarea.

- 5) Țineți contorul departe de apă, praf și șocuri.

- 6) Nu expuneți aparatul sub temperatură ridicată, umiditate ridicată, combustibil, exploziv și puternic.

- 7) Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă și detergent. Nu utilizați abrazivi și alcool pentru a curăța contorul.

- 8) În cazul în care contorul nu va fi folosit pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să scoateți bateria pentru a evita deteriorarea scurgerilor.

- Cand este afisat simbolul “”,vă rugăm să înlocuiți bateria conform următorilor pași:

① Scoateți tocul la început.

② Înșurubați șuruburile de fixare ale ușii bateriei și scoateți capacul;

③ Scoateți bateria veche și înlocuiți-o cu una nouă. Pentru a prelungi durata de viață, este mai bine să folosiți o baterie alcalină.

④ Fixați ușa bateriei.

⑤ Pune-ți tocul.

10) Înlocuirea siguranței: Când înlocuiți siguranța, utilizați siguranța cu același tip și specificație.

① Scoateți mai întâi tocul, apoi înșurubați șuruburile de fixare ale ușii bateriei și ale capacului din spate pentru a scoate capacul;

② Scoateți siguranța veche și înlocuiți-o cu una nouă.

③ Instalați capacul din spate, apoi fixați șuruburile ușii bateriei și ale capacului din spate. Pune-ti tocul.

6. Depanare

Dacă contorul nu funcționează corect, vă rugăm să verificați contorul după cum urmează:

(Dacă problemele încă nu pot fi rezolvate, vă rugăm să consultați centrul de reparații sau să contactați dealerii locali.)

| Defect | Solutie |
| --- | --- |
| Fără citire pe ecranul LCD | - Porniți alimentarea; - Eliberați tasta HOLD; - Înlocuiți bateria. |
| apare simbolul | - Inlocuiti bateria. |
| Fara intrare | - Înlocuiți siguranța. |
| Valoare de eroare mare | - Inlocuiti bateria. |

● Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă;

● Conținutul acestui manual este considerat corect. Dacă utilizatorii află greșeli sau omisiuni, vă rugăm să contactați producătorul;

● Producătorul nu va fi responsabil pentru accidente și daune cauzate de operațiuni necorespunzătoare;

● Funcțiile descrise în acest manual de utilizare nu trebuie considerate drept motivul unor utilizări speciale;