DIGITAL MULTIMETER VC9808+

MANUAL UTILIZARE

1. GENERAL

Acest multimetru extrem de stabil folosește un ecran LCD de 26 mm pentru o citire clară și o performanță bună. Este alimentat de la o sursă de baterie de 9V. Are caracteristici precum afișarea simbolului unității, iluminarea din spate și protecția la suprasarcină pentru a face operațiunile mai convenabile.

Instrumentul poate testa DCV, ACV, DCA, ACA, rezistență, capacitate, inductanță, temperatură, frecvență, diodă și triodă și test de continuitate. Acesta adoptă un convertor A / D dual-integral, pentru a-l face un instrument excelent pentru utilizarea de zi cu zi.

2. INSTRUCTIUNI SIGURANTA

Acesta serie de multimetre este conceputa pentru a respecta standardul IEC1010.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele NOTA înainte de operare.

1．Pentru a evita șocurile electrice și deteriorarea contorului, nu aplicați o tensiune care depășește RMS DC 1000V sau AC 750V.

2. Tensiunea mai mică de 36V este considerată tensiune de siguranță. Când măsurați tensiunea mai mare decât DC 36V sau AC 25V, verificați conexiunea și izolarea cablului de testare pentru a evita șocurile electrice.

3．Asigurați-vă că păstrați firele de testare în afara punctelor de testare atunci când schimbați funcția și intervalele.

4．Selectați funcțiile și intervalul corecte pentru a evita șocurile și funcționarea defectuoasă.

5．Când măsurați curentul, nu aplicați curent peste 20A.

6．Simboluri de siguranță

“”există o tensiune înaltă,  “”impamantare,  “” izolatie dubla,

“” referinta la manual,  “””indicatie baterie descarcata.

3. SPECIFICATII

1) GENERAL

1-1．Afisaj: LCD de 26 mm

1-2．Max. Afișaj: 1.999 （3 1/2）, indicație de polaritate automată

1-3．Metoda de măsurare: convertor A / D cu pantă dublă

1-4． Rata de eșantionare: aprox. De 3 ori / sec

1-5．Indicație peste interval: MSD afișează „OL” sau „-OL”

1-6．Indicație baterie scăzută: se afișează simbolul „”

1-7．Funcționare: 0 ～ 40 ℃, umiditate relativă <80%

1-8． Depozitare: -10 ～ 50 ℃, umiditate relativă <80%

1-9．Puterea ： o baterie de 9V (6F22 sau echivalent）

1-10．Dimensiune: 185 × 93 × 35 mm

1-11．Greutate: aproximativ 290g (inclusiv o baterie de 9V)

1-12. Accesorii: Manual de funcționare, toc, cutie cadou și cabluri de testare, sondă termocuplă TP-01, baterie de 9V.

2)  DATE TEHNICE

2-1．Acuratețe: ± （a% × citire + cifre） la 23 ± 5 ℃, umiditate relativă <75%. Un an de garanție de la data producției.

2-2. DATE TEHNICE

2-2-1. DC Tensiune

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 200mV | ±(0.5%+3) | 0.1mV |
| 2V |  | 1mV |
| 20V |  | 10mV |
| 200V |  | 100mV |
| 1000V | ±(1.0%+5) | 1V |

Rezistență la intrare: 10MΩ pentru toate intervalele

Protecție la suprasarcină: Gama 200mV: valoarea de vârf DC 250V sau AC

Alte game: valoarea de vârf DC 1000V sau AC

2-2-2. AC Tensiune

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 200mV | ±(0.8%+5) | 0.1mV |
| 2V |  | 1mV |
| 20V |  | 10mV |
| 200V |  | 100mV |
| 750V | ±(1.2%+5) | 1V |

Rezistența de intrare ： este 1MΩ la Domeniu 200mV sau 2V și 10MΩ la altele.

Protecție la suprasarcină: valoare de vârf DC 250V sau AC la Domeniu 200mV

Valoarea de vârf DC 1000V sau AC la altele

Răspuns în frecvență ： Domeniu mai puțin de 200V: 40 ~ 400Hz

Domeniu 750V: 40 ~ 100Hz

Afișare: RMS de undă sinusoidală (răspuns la valoarea medie)

2-2-3. DCA

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 2mA | ±(0.8%+3) | 1uA |
| 20mA |  | 10uA |
| 200mA | ±(1.2%+4) | 100uA |
| 20A | ±(2.0%+5) | 10mA |

Max. Cadere de tensiune de masurare: 200mV.

Max. Curent de intrare: 20A (timp de 10 secunde).

Protecție la suprasarcină: siguranță rapidă de 0,2A / 250V, domeniu 20A infuzat.

2-2-4. ACA

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 2mA | ±(1.0%+5) | 1uA |
| 20mA | ±(2.0%+5) | 10uA |
| 200mA |  | 100uA |
| 20A | ±(3.0%+10) | 10mA |

Max. Cadere de tensiune de masurare: 200mV.

Max. Curent de intrare: 20A (timp de 10 secunde）.

Protecție la suprasarcină: siguranță de acțiune rapidă 0,2A / 250V, Domeniu 20A infuzat.

Răspuns în frecvență: 40 ~ 200Hz

Afișare: RMS de undă sinusoidală (răspuns la valoarea medie)

2-2-5. Rezistenta（Ω）

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 200Ω | ± (0.8%+5) | 0.1Ω |
| 2kΩ | ± (0.8%+3) | 1Ω |
| 20kΩ |  | 10Ω |
| 200kΩ |  | 100Ω |
| 2MΩ |  | 1kΩ |
| 20MΩ | ± (1.0%+15) | 10kΩ |
| 2000MΩ | ± [ 5% ( reading –10 )+ 20 ] | 1MΩ |

Tensiune deschisă ： mai mică de 3V

Protecție la suprasarcină value Valoare de vârf DC 250V sau AC.

NOTA:

R: La domeniu 200 Ω, scurtcircuitați firele de testare pentru a măsura rezistența firului și apoi scade această citire din valoarea reală în timpul măsurării.

B: La domeniu 2000 MΩ, când cablurile de testare sunt scurte, ecranul LCD afișează 10MΩ, acest lucru este normal și nu afectează Precizie. Vă rugăm să deduceți valoarea din măsurarea reală. De exemplu: dacă rezistența testului este de 1000 MΩ, citirea ar trebui să fie 1010 MΩ, iar valoarea corectă este de a reduce 10 din valoarea citirii LCD, adică: 1010-10 = 1000MΩ;

C: Citirea va fi afișată încet când domeniu de măsurare este mai mare de 1 MΩ. Vă rugăm să așteptați până când citirea este stabilă.

2-2-6. Capacitate

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 20nF | ±(2.5%+20) | 10pF |
| 200nF |  | 100pF |
| 2uF |  | 1nF |
| 20uF |  | 10nF |
| 2000uF | ±(5.0%+5) | 1uF |

Frecvența de testare: 100Hz

Protecție la suprasarcină value Valoare de vârf DC 36V sau AC

2-2-7. Inductanta (L)

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 2mH | ±( 2.5%+20) | 1uH |
| 20mH |  | 10uH |
| 200mH |  | 100uH |
| 2H |  | 1mH |
| 20H |  | 10mH |

Frecvența de testare: 100Hz

Protecție la suprasarcină: valoare de vârf DC 36V sau AC

2-2-8. Temperatura

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| (-40 ~ 1000)℃ | ±(0.8%+4) < 400℃ ±(1.5%+15) ≥ 400℃ | 1℃ |

Termocuplu de tip K (dop de formă banană)

2-2-9. Frecventa

| Domeniu | Precizie | Rezolutie |
| --- | --- | --- |
| 2kHz | ±(0.5%+4) | 1Hz |
| 20kHz |  | 10Hz |
| 200kHz |  | 100Hz |
| 2000kHz |  | 1kHz |
| 10MHz |  | 10kHz |

Sensibilitate la intrare: 1V RMS

Protecție la suprasarcină value DC 250V sau valoarea de vârf AC (în decurs de 10 secunde).

2-2-10. Testare diodă și continuitate

| Domeniu | Citire | Conditie |
| --- | --- | --- |
|  | Căderea de tensiune înaintea diodei | DCA înainte este de aprox. 1mA, tensiunea inversă este de aproximativ 3V |
|  | Sirena emite un sunet lung în timp ce rezistența este mai mică de 30Ω ± 10Ω | Tensiunea deschisă este de aprox. 3V |

Protecție la suprasarcină value Valoare de vârf DC 250V sau AC

ATENȚIE ： NU APLICAȚI TENSIUNEA LA ACEST DOMENIU!

2-2-11. TESTUL DE DATE al tranzistorului hFE

| Domeniu | Domeniu afisat | Test condition |
| --- | --- | --- |
| hFE NPN sau PNP | 0 ~ 1000 | Curentul de bază este de aprox. 10uA ， Vce este de aproximativ 3V |

4. UTILIZAREA

4-1．Descriere panou control

1.  LCD: afișează valoarea măsurată și unitatea.

2-1. POWER comutator: pentru a porni / opri multimetrul.

2-2. PK HOLD tasta: valoarea maximă măsurată este menținută pe ecranul LCD și afișajul PH este afișat pe ecranul LCD. Apăsați din nou simbolul PH dispare, iar contorul va ieși din modul de așteptare

2-3. DC/AC tasta：setează modul de lucru DC sau AC.

3. soclu hFE: pentru a măsura hFE de triodă.

4. Buton Domeniu: pentru a selecta funcția de măsurare

și Domeniu.

5. Capacitate （Cx） sau inductanță (Lx) COM

6. Tensiune, rezistență și frecvență COM

7. Capacul bateriei

VEZI FIG.

4-2．Măsurarea tensiunii

1. Aplicați cablul de testare negru pe terminalul „COM” și cel roșu pe terminalul V / Ω / Hz.

2. Configurați butonul pe un Domeniu „V” adecvat. Dacă tensiunea Domeniu nu este sigură, selectați max. Domeniu, apoi schimbați Domeniul pentru a atinge o valoare hotărâtă.

3. Apăsați tasta DC / AC pentru a măsura tensiunea DC sau modul de tensiune AC.

4. Conectați cablurile de testare la punctul de testare. Valoarea tensiunii va fi afișată pe ecranul LCD. În timp ce testați o tensiune DC, LCD va afișa polaritatea și tensiunea punctului de test conectat de cablul roșu.

NOTA:

1. Dacă LCD-ul afișează OL voltage tensiunea este mai mare decât Domeniu actual. Vă rugăm să selectați un Domeniu mai mare.

2. Nu aplicați o tensiune peste DC 1000V sau AC 750V. Vă rugăm să păstrați cablurile de test departe de circuit în timp ce schimbați funcțiile sau Domeniu.

3. Aveți grijă când măsurați o tensiune înaltă. NU atingeți circuitul.

4-3．Masurare Intensitate

1. Aplicați cablul de testare negru pe terminalul „COM” și cablul roșu pe terminalul „mA” sau „20A”.

2. Selectați un Domeniu adecvat. Dacă curentul testat nu este sigur, selectați valoarea maximă, apoi schimbați Domeniul pentru a ajunge la o valoare hotărâtă.

3. Apăsați tasta DC / AC pentru a măsura modul DC Amp sau AC Amp.

4. Conectați cablurile cu circuitul testat în serie; valoarea curentă este afișată pe ecranul LCD. În timp ce testați o tensiune DC, LCD va afișa polaritatea și tensiunea punctului de test conectat de cablul roșu.

NOTA:

1．Dacă ecranul LCD afișează „OL” current curentul este mai mare decât actualul Domeniu. Vă rugăm să selectați un Domeniu mai mare.

2．Max. curentul de intrare este de 200mA sau 20A （sub rezerva unde este conectat cablul de testare roșu, dacă curentul este mai mare de 20 A, siguranța va arde. Asigurați-vă că timpul de testare este mai mic de 10 secunde. Vă rugăm să păstrați cablurile de test departe de circuit în timp ce schimbați funcțiile sau Domeniu.

4-4．MASURARE REZISTENTA

1. Introduceți cablul negru pentru ca nu cumva terminalul COM și roșu pentru terminalul V / Ω / Hz.

2. Setați butonul la o rezistență adecvată Domeniu și conectați cablurile peste rezistorul testat.

NOTA:

1. Dacă ecranul LCD afișează „OL”, rezistența este peste Domeniul selectat. Vă rugăm să treceți la un Domeniu mai înalt.

2. Dacă bornele cablului de testare sunt deschise, se afișează suprasarcina.

3. Când măsurați rezistența de linie, asigurați-vă că alimentarea este oprită și că toate condensatoarele sunt descărcate înainte de testare.

4. Nu aplicați tensiune la rezistența Domeniu.

5. În timp ce măsurați rezistență ridicată, dacă valoarea de măsurare depășește 1MΩ, citirea va dura câteva secunde pentru a fi stabilă.

4-5．MASURARE CAPACITATE

- Selectați capacitatea corespunzătoare Domeniu și introduceți condensatorul testat în terminalul „Cx”. Conectați cablul de testare cu cele două puncte ale condensatorului; ai grijă de polaritate.

NOTA:

1. Dacă capacitatea testată depășește max. valoarea domeniului selectat, ecranul LCD afișează „OL”. Vă rugăm să selectați un Domeniu mai mare.

2. Este normal dacă ecranul LCD nu afișează „0” înainte de măsurarea capacității, acest lucru nu va afecta citirea testată.

3. Când măsurați capacitatea mare Domeniu, dacă condensatorul este strecurat sau defect, LCD-ul afișează o valoare instabilă.

4. Descărcați complet condensatorul înainte de măsurare.

4-6．MASURARE INDUCTANTA

Setați butonul la o inductanță corespunzătoare Domeniu și introduceți inductorul la terminalul ‘LX’.

NOTA: 1. Dacă inductanța testată depășește max. valoarea domeniului selectat, ecranul LCD afișează „OL”. Vă rugăm să selectați un Domeniu mai mare.

2. Valoarea inductanței poate fi diferită datorită rezistenței diferite pe același inductor.

3. La 2mH Domeniu, scurtcircuitați cablurile de testare și măsurați inductanța firelor de plumb și scădeți-le din citirea efectivă.

4-7．MASURARE TEMPERATURA

Selectați ℃ Domeniu, introduceți ștecherul negru al termocuplului în mA com și ștecherul roșu în V / Ω / Hz com ， utilizați capătul liber pentru a măsura temperatura în ℃.

NOTĂ: 1. Când terminalul de intrare este în circuit deschis, iar temperatura ambiantă este peste 18 ℃, afișajul arată temperatura ambiantă. Dacă temperatura ambiantă este mai mică de 18 ℃, afișajul va afișa temperatura aleatorie.

2. Dacă se schimbă termocuplul, Precizie nu poate fi garantată.

3. Nu aplicați tensiune la un domeniu de temperatură.

4-8. MASURARE FRECVENTA

1. Introduceți cablurile de testare sau cablul de protecție la terminalele COM și V / Ω / Hz.

2. Selectați frecvența Domeniu, conectați cablurile de testare sau cablul de la sursa de semnal sau sarcina testată.

NOTA:

1. Când introduceți peste 10V RMS, citirea este funcțională, dar Precizie nu este garantată.

2. Este mai bine să utilizați cablu ecranat pentru a măsura semnale mici într-un mediu zgomotos.

3. Aveți grijă când măsurați circuitul de înaltă tensiune.

4. Nu aplicați tensiune peste valoarea de vârf DC 250V sau AC.

4-9. TRANSISTOR hFE

1. Selectați hFE Domeniu.

2. Verificați dacă tranzistorul testat este NPN sau PNP, introduceți emițătorul, baza și colectorul la mufa corespunzătoare.

4-10. TEST DE DIODĂ ȘI DE CONTINUITATE

1. Aplicați cablul de testare negru la terminalul „COM” și cel roșu la terminalul V / Ω / Hz (polaritatea cablului roșu este „+”）.

2. Selectați Domeniu , conectați cablurile de testare la dioda sub testat, testul roșu conectați la dioda polaritatea pozitivă, citirea este de aprox. valoarea căderii de tensiune înainte a diodei.

3. Testare înainte: conectați cablul de testare roșu la anodul diodei și aplicați cablul de testare negru la catodul diodei, iar LCD va afișa aprox. valoarea căderii de tensiune înainte a diodei.

4. Testare înapoi: aplicați cablul de testare roșu pe catodul diodei și aplicați cablul de testare negru pe anodul diodei, iar LCD va afișa „OL”.

5. Testarea întregii diode, inclusiv testul înainte și înapoi, dacă rezultatul testului nu indică cele de mai sus, înseamnă că dioda nu funcționează.

6. Aplicați cablurile de testare la două puncte ale circuitului testat, dacă sunetul sonerului interior sună, rezistența este mai mică de (30 ± 10) Ω.

4-11．RETINE O VALOARE - HOLD

Apăsați pentru a menține max. a valorii măsurate pe ecranul LCD. Apăsați din nou pentru a anula funcția.

4-12．DECONECTARE AUTOMATA

Contorul va intra în modul de repaus atunci când funcționează timp de 20 ± 10 minute. Apăsați tasta „POWER” de două ori pentru a ieși din modul de repaus.

5．ÎNTREȚINERE

u încercați să modificați circuitul electric.

NOTA:

717 / 5000

Rezultatele traducerii

5-1. Tensiunea nu trebuie să fie mai mare decât DC1000V și AC750V RMS.

5-2. Nu testați tensiunea în Ω Domeniu.

5-3. Nu testați fără a introduce bateria și închideți corect ușa bateriei.

5-4. Vă rugăm să scoateți cablurile de testare și să opriți contorul înainte de a schimba bateria și siguranța.

5-5. Țineți contorul departe de apă, praf și șocuri.

5-6. Nu depozitați și nu utilizați aparatul sub temperatură ridicată, umiditate ridicată, combustibil, exploziv și puternic.

5-7. Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă și detergent ușor. Nu utilizați abrazivi și alcool.

5-8. dacă nu acționați multimetrul, îndepărtați bateria pentru a evita scurgerile.

5-9. Când este afișat semnalul, vă rugăm să înlocuiți bateria după cum urmează:

5-9-1. Scoateți tocul. (Vezi fig. 2)

5-9-2. Deblocați șurubul și scoateți carcasa bateriei.

5-9-3. Înlocuiți bateria veche cu una nouă. Este mai bine să folosiți baterie alcalină pentru o durată lungă de viață.

5-9-4. Fixați carcasa bateriei și blocați șurubul.

5-9-5. Așezați pe toc în sens invers (vezi fig.2)

5-10. Vă rugăm să înlocuiți siguranța cu aceeași dimensiune.

5-10-1. Scoateți tocul, apoi deblocați șurubul și scoateți carcasa bateriei.

5-10-2. Înlocuiți siguranța veche cu una nouă.

5-10-3. Montați carcasa bateriei și blocați șurubul și fixați-l pe toc.

6. Dacă contorul nu funcționează corect, verificați contorul după cum urmează::

| Defect | Solutionare |
| --- | --- |
| Nu se afiseaza nimic pe LCD | - Porniți alimentarea - Setați tasta HOLD la un mod corect - Înlocuiți bateria |
| apare semnul | - Înlocuiți bateria |
| Fără citire de curent sau temperatură | - Înlocuiți siguranta |
| Valoare eronata mare | - Înlocuiți bateria |

- Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

- Conținutul acestui manual este considerat corect. Vă rugăm să contactați fabrica pentru mai multe detalii.

- Producătorul nu va fi responsabil pentru niciun accident sau deteriorare cauzată de o funcționare necorespunzătoare.

- Funcția menționată în acest manual de utilizare nu este un motiv pentru o utilizare specială.

E-VC9808+/V1.0